60型盐雾试验机

产品简介：

盐雾试验机是盐水喷雾试验机、盐水腐蚀试验箱的简称。本机是针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。本机符合GB/T 2423.18-2000、ASTM.B117-97、JIS H8502、IEC68-2-52 1996、CNS.4158、CNS.4159 CASS、GB/T 12967.3-91 CASS等盐雾测试标准。

产品参数：

1、内箱尺寸：600×450×400mm ( W * D * H)

- 外箱尺寸：710×560×560mm ( W * D * H)

3、试验室容量：108L

- 4、盐水箱容量：15L

- 5、试验温度：A　盐水喷雾试验：NSS，ACSS

1、试验室：35℃ ± 1℃ 波动度：≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃

2、饱和空气桶：47℃ ± 1℃

B 耐腐蚀试验：CASS

1、试验室：50℃±1℃ 波动度：≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃

2、饱和空气桶：63℃ ± 1℃

6、电源：AC220V、2KW、50H

产品机体结构：

1、使用材料

a试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃。

（台湾南亚牌）。边部环绕立体加强厚度10mm，结构牢固。

b试验室盖密封采用PVC耐衝擊板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。边缘内外

双层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm

c隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

d饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热）

e试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强，试验样品架采用平面分度

式，任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品

放置数量多。（可根据客户产品要求订做）

2 喷雾系统

a采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确

保连续测试之标准

b喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

c喷雾量1～2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）计量筒采用

内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间

d 喷雾方式:连续式喷雾

3 空气供应系统

a 一段为大略调整2Kg/cm2，进口空气过滤器附有排水功能

b 二段为精密调整1Kg/cm2，1/4　压力表, 显示精密准确

4 加热系统

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换

恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

5 控制系统

a试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制

误差±1.0℃(日本汇邦 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长

b试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0～120℃（意大利EGO 1支）

c液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S～999hr(日本OMRON 1支)

d积时器0～99999hr（意大利VEMER 1支）

e继电器（日本OMRON 1组）

f翘板带灯式开关，可连续工作25000次

保护装置及除雾系统：

加水系统

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水

超高温损伤仪器

除雾系统

试验过程及停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪

器

标准配置：

a.置物架……………………1套 (上排 0型棒8支，下排V型架4支)

b.标准量筒…………………1 支

c.温度指示针………………2 支

d.收集杯……………………1 支

e.玻璃喷嘴…………………1 支 （定期清洗）

f.湿度杯……………………1 支

g.盐水过滤器………………1支 （定期清洗）

h.喷雾塔……………………1 套

j.除雾系统…………………1 组

k.自动加水系统……………1 组