| 品牌： | 恩普 | 型号： | EP系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型： | 扩散硅压力变送器 | 测量介质： | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体介质，对于浆状介质（粘稠度较高）使用平膜无腔型接嘴 |
| 测量范围： | -500Pa~100Mpa（kPa） | 精度等级： | ：±0.1%FS，±0.25%FS，±0.5%FS |
| 输出信号： | (1)4—20MA，0－10mA（mA） | 防爆等级： | 见资料 |
| 防护等级： | 见资料 | 电源电压： | 24VDC （V） |
| 接口尺寸： | M20×1.5或定制（mm） |  |  |

概述

EP小巧型压力变送器灵敏度高、精度高、抗过载能力强。采用进口传感器制造，传感器和放大电路高度集成；采全体不锈钢为一体，电路零点和增益无须调整；抗干扰能力强，耐酸碱，长期稳定可靠。

工作原理

EP小巧型压力变送器选用进口压力芯片，敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥，用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时，电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。我们在惠斯通电桥上加上直流电源，就会产生一个直流电压信号的输出。经过二次转换线路，实现两线制4～20MA输出。

本产品符合GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备　第1部分：通用要求》、

GB 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型＂i＂》标准相应规定。仪器防爆标志为：ExiaⅡCT4。

功能特点

◆稳定性好，满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0～70℃范围内，温度飘移低于0.2%FS，在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。

◆ 具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时

送器会自动限流在35MA以内。

◆固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长

◆从风压到水、油都可以进行高精度的测量，不受被测介质质量大小的影响。

◆安装方便、结构简单、经济耐用。

主要技术参数

⑴  工作温度：-20℃～80℃；

⑵  基本误差

⑶  变送器的准确度等级分为：

0.1级，基本误差为±0.1；

0.3级，基本误差为±0.3；

0.5级，基本误差为±0.5（基本误差以量程的百分数表示）。

⑷  热零点漂移

在环境温度偏离参比工作条件温度时，变送器的零点漂移应不大于0.03%FS/℃。

⑸  热灵敏度漂移

在环境温度偏离参比工作条件温度时，变送器的满量程漂移应不大于0.03%FS/℃。

⑹  绝缘电阻

在参比工作条件下，变送器各端子对地之间的绝缘电阻不得低于20MΩ/250V。

⑺  防爆性能

仪器防爆性能符合ExiaⅡCT4的要求。

| 测量范围： | -500Pa～0-100MPa |
| --- | --- |
| 最大过载： | 标准量程的2倍 |
| 压力形式： | 表压、微差压 |
| 精度等级： | 0.5%F·S |
| 电源电压： | 24VDC |
| 负载电阻： | ≤500Ω |
| 测量介质： | 蒸汽压力或气体、液体 |
| 长期稳定性： | ±0.2% F·S/年 |
| 环境相对湿度： | 0～95% |
| 补偿温度： | 0～70℃ |
| 工作温度： | -10～80℃ |

结构特点

| 外壳： | 全体不锈钢一体 |
| --- | --- |
| 主体结构材料： | 31618Cr-12Ni-2.5Mo |
| 压力接口： | Ｍ２0×１.５ |
| 自重： | 普通型１kg、带表头型１.２kg |