关节坐标测量机

智能关节坐标测量机又称“柔性三坐标测量臂”或“便携式三坐标测量机”（Portable CMM，或PCMM），是上世纪八十年代末发展起来的一种三维测量手段，上世纪九十年代在欧美工业国逐步得到使用。近年来，随着精度和稳定性的提高，关节坐标测量机的应用得到快速发展。

智能关节坐标测量机是一种全新的技术密集、经济适用的三坐标测量设备，它采用开链全转动副结构、彻底摒弃了传统三坐标测量机的平台和导轨，使得产品重量和体积大幅度减小，产品价格将大幅度降底，使用便捷性和对使用环境的要求大为改善，轻便简捷，物美价廉。而且可使三坐标测量机走出实验室，进入车间和现场，是测量技术革命性的科技成果。

精度指标

| 经济型系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoyalD系列 | 型号规格 | 空间测量范围/m | 空间长度精度 /mm | 单点重复精度 /mm | 重量 /kg |
|  | Royal-15D | 1.5m | 0.10 | 0.071 | 9.9 |
|  | Royal-20D | 2.0m | 0.15 | 0.11 | 10.3 |
|  | Royal-25D | 2.5m | 0.20 | 0.14 | 10.6 |
|  | Royal-30D | 3.0m | 0.36 | 0.25 | 10.9 |
|  | Royal-35D | 3.5m | 0.4 | 0.28 | 11.3 |
| 高精度系列 |  |  |  |  |  |
| RoyalG系列 | 型号规格 | 空间测量范围/m | 空间长度精度 /mm | 单点重复精度 /mm | 重量 /kg |
|  | Royal-15G | 1.5m | 0.035 | 0.025 | 9.8 |
|  | Royal-20G | 2.0m | 0.045 | 0.032 | 10.2 |
|  | Royal-25G | 2.5m | 0.05 | 0.035 | 10.5 |
|  | Royal-30G | 3.0m | 0.08 | 0.056 | 10.8 |
|  | Royal-35G | 3.5m | 0.10 | 0.071 | 11.2 |

标准配置

- Royal关节臂主机一台

- Powerinspect软件一套（标准版或专业版）

- Φ3、Φ5测头各一个

- 主流配置笔记本一台

- 安装组件（磁性表座、U形夹）

- 标准锥窝

- 包装箱

选配附件

- 现场测量三脚架

- 各种定制测头，如尖测头等

- 激光扫描测头系统

技术规格：

- 适用温度范围：10℃～40℃；

- 适用环境湿度：〈95%R.H；

- 供电系统：100～240V,50/60Hz,0.5A；

- 允许角加速度：>105rad/s2

- 建议校准周期：1年；

精度测试（符合国际三坐标通用标准B89.4.22-2004）：

（1）      单点重复精度测试   方法：将测头置于标准锥窝的锥孔中，从多个方向采集单点数据，通过软件计算出点的偏差以及各个点到标准锥（单点）平均中心的标准偏差。此方法用来测试测量设备重复性。

（2）      空间长度测量精度   方法：在测量范围内，多次测量具有标准长度检定值的标准器的长度，测量结果与标准器理论值之间的偏差为标准偏差。如95%的测量结果在标定精度范围内，即标准偏差满足±2σ置信度，此方法作为测量系统精度质量的一般评判标准。

一款真正意义上的通用三坐标测量机（配行业内使用广泛的PowerINSPECT测量软件），对温度、湿度、场地没有苛刻的要求，高精度、低要求、灵活轻便、操作简单，是工厂车间、装配现场完成测量任务的绝佳选择。

技术优势：

1        采用绝对式高精度编码器，无需初始化，开机即可测量

2        采用军工品质的导电滑环，所有关节无限旋转

3        无线通讯技术，方便操作者将电脑放在最合适的位置

4        温度补偿技术，ROYAL独有的数据库，能在0℃--40℃的环境温度下可靠使用

5        航空碳纤维管臂身，受温度的影响非常小

6        开模制造的标准关节，使工作过程高度稳定

7        可配备电池模块，在无电源情况下完成现场测量，避免突然断电导致的数据丢失

8        完全重力平衡系统，操作过程轻松便捷，并有效的提高了测量精度

9        多种安装组件、Renishaw全系列测头可供选择

在您采用Royal产品时：

- 扩大测量范围，随时随地方便测量

- 节约测量时间，提升测量工作效率

- 减少设备投入，提高设备利用率

- 完全没有后顾之忧的售后服务

快捷精准的测量

ROYAL系列关节臂测量机基于通用测量软件平台PowerINSPECT，简洁直观的图形操作界面，各种格式CAD模型导入，多种对齐方式，测量操作人员可以随时随地进行测量，解决车间内的大多数测量任务，ROYAL高精度系列测量机将成为您的最佳选择。

典型应用

- 航空航天、汽车、零部件制造、工程机械及装配过程中的精密测量

- 模具、夹具、检具检定测量

- 新产品研发、首件检验、定期零件检验

- 工业产品、油泥模型、样件、艺术品的逆向工程

高精度激光扫描测头

Royal-SCAN把关节臂测量机与激光扫描测头完美的组合在一起，点云数据采集过程变得非常简单，大大缩短了数据采集时间，并使得高精度的逆向工程变成了现实。

技术指标

| 重量 | 450g |
| --- | --- |
| 尺寸 | 175×110×50mm |
| 扫描频率 | 640点/线×20帧/秒12,800点/秒 |
| 扫描宽度（激光线长） | 60mm |
| 扫描深度（景深） | 80mm |
| 标准工作距离 | 100mm |
| 测量精度 | 10µm (1σ sphere fit) |
| 激光器等级 | II级 |

特点

高精度结构光测量功能，精度可达到0.001mm，能较好地保留被测物体的细微特征，高质量的点云便于后期处理；

- 无需粘贴标识点，根据需要从任意角度测量同一物体，点云自动拼接，特别适合大尺寸工件的扫描；

- 扫描速度快、操作简单，适合测量各种尺寸的零件；

- 实时扫描过程显示。

功能：

- 自由曲面数据采集

- 逆向过程中所需特征线面

- 在静态方式下可截取物体上的关键特征线

- 点云-CAD比对用于检测

常见的应用包括：

复杂形状曲面重建、实物的CAD数据形成扫描多种材质，如塑料件、钣金件、油泥模 型等产品样件分析检查快速原型

点云-CAD比对

ROYAL疑难测量方案定制案例

开创专业几何量测量方案定制先河

如果您有以下难题请与我们联系：

（1）  大型或不宜搬运的工件需要现场测量却无法完成测量

（2）  测量过程过于繁杂，代价昂贵，寻求更经济实用的测量方案

（3）  长度几何量测量方案设计、精密的角度测量方案设计

服务体系全方位的支持

如洋拥有自主知识产品的关节臂，在国内就可以提供完全的售后服务，服务和配件供应更快捷，让我们客户完全没有后顾之忧！

服务与支持

售前

针对客户咨询，全面了解客户需求，为客户提供合适的测量方案

*测量项目

*精度要求

*测量方法

*运行环境

*其他要求

售中

提供客户满意的技术支持

*上门演示

*样机参观

*提供最优化的测量方案

*用户最终选型，签订合同

*确保仪器完好，准时交货

售后

对最终购买客户安装调试、培训和持续的技术服务

*1年标准质保期

*应用技术支持

*预防性维护

*周到的备用机服务

*快速响应（48小时内工程技术人员到现场）

华东办事处：昆山恒本精密设备有限公司

客服部：杨益军

电话：0512-36868635

手机：13405176475

e-mail:jimmysir@126.com