智能仪表操作说明

仪表操作面板如下:

调整键：数据调整增加键

校零键：数据左移键

设置键：功能选择

一．通讯参数设置   密码 0485

一）、输入密码：

测量状态下按设置键 ，屏显示“-CD-”，按设置键确认后，屏显示“0000”，

最右边闪烁，按调整键(数据增加键)5次，屏显示“0005”，按校零键(数据左移键)，屏显示“0005”，十位闪烁，按调整键(数据增加键)8次，屏显示“0085”，

按校零键(数据左移键)，屏显示“0085”，百位闪烁，按调整键(数据增加键)4次，屏显示“0485”，按设置键确认后进入通讯参数设置界面

二）、选择地址编号，范围为001～255

屏显示“addr”,按设置键显示“001”(上次设置值，这里是001，也可能是1到255之间的任意值)，通过校零键(数据左移键)和调整键(数据增加键)来设置地址数值(范围1--255)，设置好后按设置键显示“bps”.

三）、选择波特率：

按设置键显示1200”，通过校零键(数据左移键)和调整键(数据增加键)来调整波特率，调整好后按设置键，设置好的参数写入EEPROM，系统回到测量模式。

四）、奇偶校验：

按设置键显示b1-“x”按调整键选择：N：无校验  E：偶校验  O：奇校验

二、仪表基本参数设置  密码0101

1．YC 选择仪表单位  ‘C  KPa  Mpa  m

2．Yd  选择小数点    0 1 2 3  0代表无小数点  3代表3位小数点

3．选择系统采样点    CY—X  X为2.3.5

4．YP1 显示点1 (零点)  范围 -1999--9999

5．YP2 显示点2        范围 -1999--9999

6．YP3 显示点3        范围 -1999--9999

7．YP4 显示点4        范围 -1999--9999

8．YP5 显示点5(满量程) 范围 -1999—9999

注：5个显示点的设置必须等间隔

如：传感器为压力传感器0---50MPa ,YC 选MPa，Yd选2，YP1选00.00,

YP2选12.50,YP3选25.00,YP4选37.50,YP5选50.00。

如：传感器为温度传感器-100---600‘C，YC选‘C，Yd选1(当然也可以选0，这样选是为了提高显示分辨率)，YP1选-100.0,YP2选75.00,YP3选250.0,YP4选425. 0,YP5选600.0。

9. 零位稳定度调节，按设置键显示“LIN”，再按设置键进入选择以确定调节值。一般控制在0.3%以内。例如：测量范围0.00-10.00Mp小数点为2位时调节值应为0.01~0.03。例如：测量范围为0.0~100.0Mp时，调节值应为0.1~0.3。特殊情况也可加大调节范围。

三、采样校准  密码0022

1．CY_X    X为2，3，5  (采样校准点由仪表基本参数设置选定)

选2  表示系统采样为2点校准，

选3  表示系统采样为3点校准，

选5  表示系统采样为5点校准

2．C1_x   x为n或y  选n不校准  选y为校准  按下设置键 校准开始 屏显示“C1--“ ，”--“  闪烁，校准进行中。

3．C2_x   x为n或y  选n不校准  选y为校准  按下设置键 校准开始 屏显示“C2--“ ，”--“  闪烁，校准进行中。

4．C3_x   x为n或y  选n不校准  选y为校准  按下设置键 校准开始 屏显示“C3--“ ，”--“  闪烁，校准进行中。

5．C4_x   x为n或y  选n不校准  选y为校准  按下设置键 校准开始 屏显示“C4--“ ，”--“  闪烁，校准进行中。

6．C5_x   x为n或y  选n不校准  选y为校准  按下设置键 校准开始 屏显示“C5--“ ，”--“  闪烁，校准进行中。

如：传感器为0—10MPa  ,5点校准

输入密码 0022

CY_X    X选5

按设置键

C1_x   x 选Y  加压到0MPa  压力稳定后，按设置键

显示“C1--“，”--“闪烁，这是仪表自动采集传感器0MPa时的输出电压，并自动记录。完成后，进入第2点校准选择界面 显示  ”C2_X“

C2_x   x 选Y  加压到2.5MPa  压力稳定后，按设置键

显示“C2--“，”--“闪烁，这是仪表自动采集传感器2.5MPa时的输出电压，并自动记录。完成后，进入第3点校准选择界面 显示  ”C3_X“

C3_x   x 选Y  加压到5MPa  压力稳定后，按设置键

显示“C3--“，”--“闪烁，这是仪表自动采集传感器5MPa时的输出电压，并自动记录。完成后，进入第4点校准选择界面 显示  ”C4_X“

C4_x   x 选Y  加压到7.5MPa  压力稳定后，按设置键

显示“C4--“，”--“闪烁，这是仪表自动采集传感器7.5MPa时的输出电压，并自动记录。完成后，进入第5点校准选择界面 显示  ”C5_X“

C5_x   x 选Y  加压到10MPa  压力稳定后，按设置键

显示“C5--“，”--“闪烁，这是仪表自动采集传感器10MPa时的输出电压，并自动记录。完成后，按设置键 ，各点电压存入EEPROM，仪表回到测量状态。

注：采集点实际上就是设置的显示点

四、4—20mA输出校准  密码4020

本仪表4—20mA输出采用PWM方式控制，PWM的脉冲宽度与输出电压呈非线性。PWM输出采用最多5点校准。PWM对宽度的分辨率为32768，

对于4—20mA,分辨率小于1u A.

1．OU_X    X为2，3，5

选2   4—20mA输出为2点校准，

选3   4—20mA输出为3点校准，

选5   4—20mA输出为5点校准

2．OU04  4mA校准点

3．OU08  8mA校准点

4．OU12  12mA校准点

5．OU16  16mA校准点

6．OU20  20mA校准点

2点校准时 校4mA和20mA

3点校准时 校4mA，12mA和20mA

5点校准时 校4mA，8mA ，12mA，16mA和20mA

如两点校准：

输入密码4020，按设置键，屏显示“OU_X“,通过校零键(数据左移键)和调整键(数据增加键)调整显示为”OU_2“,(2点校准)，按设置键，显示” OU04“ ，按设置键显示”1300“，按校零键(数据左移键)一次数据减一，按住不放数据快速减少，按调整键(数据增加键)一次数据加一，按住不放数据快速增加，调整数值直到回路电流为4mA。按设置键显示”OU20“，显示”5000“ ，调整数值使回路电流为20mA。按设置键，校准值写入EEPROM，仪表 回到测量状态。

五、4—20mA输出迁移设置 密码1212

1．LCL    4mA对应量程点

2．LCH   20mA对应量程点

LCL的设置不能小于仪表量程下限

LCH的设置不能大于仪表量程上限  仪表已经做了容错设计，如果用户输入非法值，仪表将显示“Erro“

如：仪表量程为0—10MPa,仪表默认为0MPa对应4mA，10MPa对应20mA，

现在想改为2MPa对应4mA，8MPa对应20mA。

输入密码1212，按设置键，屏显示“LCL“，按设置键，屏显示”00.00“

调整屏显示为“02.00“,按设置键，显示”LCH“，按设置键，屏显示”10.00“，调整屏显示为“08.00“,按设置键，设置值写入EEPROM，仪表返回测量状态。

六、仪表按键校零

测量状态下，仪表处于零点，但显示上不为0，即仪表产生了零点飘移。

按校零键(为防止误校零  按下该键应大于3秒)仪表显示“-00-“，仪表零点得到校准。