FS-80固定式气体检测仪

FS-80固定式气体检测仪用于监测危险场所内存在的有毒气体、可燃气体或氧气, 并将检测到的气体浓度在检测仪上显示出来，同时输出4-20mA电流信号，与控制器或DCS、PLC连接，实现远程监控，报警仪同时具有2组继电器输出，可用来直接驱动风机等相关联动设备。产品采用进口传感器，具有信号稳定，反应快等优点。产品广泛用于石油、化工、钢铁、环保、制药、市政等行业。

产品特点：

1． 采用进口传感器，信号稳定可靠，具有较强的抗

中毒、抗干扰能力。

2． 报警值直接显示、方便查阅。

3． 安装方便，可直接壁挂或立柱安装。

4． 大屏幕显示，实时显示多种相关数据。

5． 功能齐全，具备：模拟信号、通讯信号及报警开关信号输出。

6． 接线方便，采用斜式端子。

7． 采用红外遥控操作，免开盖。

8． 具有超量程、反极性保护、过压保护。

技术参数：

| 检测气体 | 有毒气体、可燃气体、氧气 |
| --- | --- |
| 检测原理 | 催化燃烧、电化学 |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 工作电源 | DC 24V，(DC15－20V) |
| 信号输出 | 4－20mA三线制 RS485总线； 二级开关量输出 |
| 精 度 | ±2％FS |
| 显示方式 | 大屏幕彩屏显示，多行多数据集中显示 |
| 响应时间（T90） | ＜15秒（可燃气）；＜30秒（毒气）典型值 |
| 工作温度 | －40～70℃ |
| 环境湿度 | 0－95％RH（非凝结） |
| 传感器寿命 | 24个月 |
| 电气接口 | 3/4〞NPT |
| 安装方式 | 壁挂或立柱安装 |
| 报警功能 | 二级报警，报警值可调；高、低报警继电器输出 |
| 电缆类型 | RVVP 3×1.5mm2 |
| 外形尺寸 | 125× 192× 91 (WHD) |
| 重 量 | 1.5KG |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆标志 | Ex iadIICT6 |
| 以上数据取决于环境条件和气体种类 |  |

◆接线图

◆尺寸图

◆安装图