SY型试验用振动筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

- 作用与原理

SY-200型、SY-300、SY-450型标准振动筛分机是以专用振动电机为振动源，振动电机振动带动筛机底座振动，再通过底座传导到安放在底座上的标准检验筛上，使小于实验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层实验筛，如此层层筛选，使每层实验筛内只留相同粒度的物料。达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成。使实验筛中的物料能有效地筛分、分级、过滤的目的。

- 结构特点

- 效率高、设计精巧耐用，任何粉类、液体均可筛分；

- 体积小，不占用空间移动方便；

- 筛机最高可以放置六层实验筛（含底筛),可以将一种颗粒料同时精密分出2-5个粒子段；

- 可以定时自动关机；

- 保证实验重复性；

- 功能全而操作更简单；

- 噪音小，重量轻；

- 平台操作，无需固定；

- 可调节振幅；

- 使用行业用途分析

- 广泛应用于食品、医药、化工、磨料、颜料、矿山、冶金、地质、陶瓷、国防等行业的科研单位、实验室、检验室、生产控制等对固体、粉体、浆液料等物料的检验、筛分、分级、粒度分析、杂物含量分析等。

- 四、环境条件

1、海拔不超过1000米

2、周转环境温度：-5～40摄氏度；

3、相对温度不超过90%（20摄氏度以下）；

4、周转介质没有导电尘埃和能腐蚀和破坏绝缘的气体。

五、安装调整说明

（一）运转前检查

1、机身是否安放妥当；

2、与标准振动筛机配合的标准实验筛是否安放好；

3、标准振动筛机顶部和两侧螺母是否锁紧；

4、机身是否接触到其它物品；

（二）运转时注意事项

1、是否有异常杂音；

2、是否有其他异常情况；

（三）日常保养

1、启动前：(A)注意有无异常杂音；

(B)电流是否稳定；

（C)振动有无异常；

- 使用后：每次使用完毕即清理干净

- （四）使用方法

- 1、如需调整振动幅度，可将设备内电机的上下激振块的夹角调节到合适角度，可得到不同的激振力。一般不调整。

- 2、根据筛分需要调整时间。标准振动筛机正面面板中间的时间继电器前两位为分，后两位为秒。定时时间可以在0-99分59秒内根据需要调整。

- 3、标准振动筛机中配套使用的标准试验筛，最下层放筛底（无孔筛),最上面放筛盖，筛底筛盖中间根据筛分粒度粒度段的要求，从上到下依次从粗到细的原则可以放入1-5层实验筛，将需要筛分的物料放入最上（也是筛网最粗）一层。

- 4、将标准实验筛放入设备内，锁紧顶部及两侧的螺母。具体做法是：先将标准振筛机顶部及两侧的四个锁紧螺母放松，使两侧的两根立柱可以自由落下，落在已放好的标准试验筛上，然后将两侧的锁紧螺母锁紧，最后将筛机顶部的两个螺母锁紧即可。

- 注意：顶部及两侧的螺母必须锁紧。

- 做好以上步骤后，开启标准振动筛机正面面板上的绿色按钮，经过一段定时时间的筛分，定时结束时，筛机自动停机，也可以按红色按钮结束筛分。筛分结束就可以一次性筛分出你所需要的多个粒度段的物料。

- 切记！不能带电调时，停机后再调。

- 技术参数表

| 名 称 | 单 位 | SY-450 | SY-300 | SY-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛格有效径 | mm | φ400 | φ300 | φ200 |
| 筛子层数 | 层 | 1 | 2-5 | 2-5 |
| 振动频率 | 次/分 | 1460 | 1400 | 1400 |
| 振动幅数 | mm | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 激振力 | KN | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 电机功率 | Kw | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
| 电机转速 | r/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| 电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
| 外形尺寸 | mm | 500*500*600 | 410*380*650 | 360*300*470 |

- 七、售后服务

- 易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

- 免费指导安装调试和培训操作维修人员；

- 不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

- 客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解;

- 八、随机文件

- 安装基础图；

- 产品使用说明书；

- 产品合格证；

- 装箱单。

……………………………………………………………………………………………………..

产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com