TRC余氯分析仪

工作原理

余氯电极采用电化学法（安培测定法），电极上发生的化学反应会产生电流，电流与分析物的浓度成比例，普通的电极法余氯/二氧化氯/臭氧传感器是双电极系统，TRC采用先进的安培3电极测量系统，使测量更稳定，工作寿命更长。

产品应用

水饮用水、游泳池

污水处理

制药、饮料

电力、医院等

产品特点

采用进口3电极系统，测量可靠性高；

电极、流通池和流量计安装在同一面板、流速可控；

电解液、膜帽更换方便，更换周期长；

PH依赖性低；

可耐受少量表面活性剂

性能指标

测量性能

量程：0.005~2.00mg/l,0.05~5.00mg/l,0.05~10.00mg/l

分辨率：0.001ppm,0.01ppm,

精度：±2%

适用pH范围：4~9pH

流量需求：15~30L/h

电导范围：10μS/cm~50ms/cm

压力：0.5bar或者1.0bar

水合时间：首次水合需要2小时，没有消毒液的时候最大能工作24小时

膜帽更换：一年一次（根据水质变化会有不同）

标定：出厂时已经对仪表进行标定，也可现场校准

显示：显示屏192×64像素，可显示浓度测量值、当前时间、历史数据等。

数据存储：自动存储功能，断电数据保护，可存储，查询10年历史数据

输出

模拟输出：隔离0/4~20mA，最大负载750Ω，故障状态输出电流可选

数字输出：RS485/RS232 MODBUS RTU/MODBUS ASCII/自定义

继电器输出：3个可编程继电器，可设置为报警功能和定时功能

继电器容量：2A,220VAC

数字接口：MODBUS RS232/RS485、Profibus DP可选

现场设置：通过变送器按键完成

供电

交流供电：85~265VAC，50Hz/60Hz

最大消耗功率：15W

保险丝：2A/220VAC

物理性能

材质：变送器：PC+ABS；传感器：PVC

重量：变送器：1.5Kg；传感器：0.5Kg

变送器尺寸：270×205×100mm

监测面板尺寸：400×550mm

电导：≧50us/cm

环境性能

防护等级：变送器：IP65    传感器：IP68

工作温度：水温测量：0~45℃（测量水中没有冰晶）

环境温度：0~55℃

存储温度：传感器：干燥，无电解液，限制在5~40℃

电解液：原装瓶保护在5~35℃时不受阳光照射。

至少1年或直到制定的日期位置。

膜盖：原包装不得超过5~40℃（使用过的膜帽不能存储）

- 订购指南

- ORDER GUIDE

标准选型   变送器选型

类型 信号输出 供电方式

DSH-TRCT

代码    含义         代码    含义            代码    含义

S0      4~20mA          1     220VAC

1    单通道         S1    RS485(Modbus)     2     24VDC

2    双通道         S2    RS232(Modbus)

示例:   DSH-TRCT1S01，余氯变送器，单通道，带4~20mA输出，220V交流供电。

传感器选型

类型 量程 电缆长度

DSH-TRCS

代码    含义           代码    含义           代码    含义

1     无PH           MR01   0~2mg/l           C1    10米线缆

2     有PH           MR02   0~5mg/l           C2    15米线缆

MR03   0~10mg/l           C3    20米线缆

示例:   DSH-TRCS1MR01C1，余氯传感器，无PH电极，0~2mg/l量程，10米线缆