使 用 说 明 书

UP200i

偏 光 显 微 镜

本手册适用于UP200i系列偏光显微镜。为确保安全，获得最优性能并使您完全熟悉这种显微镜的使用，我们建议您在操作显微镜前全面，仔细地看完本手册。为便于参考，请将本手册放在容易拿到的地方。本手册内产品信息如有更变，恕不另行通知！

目       录

为了让显微镜发挥最佳的性能，正确安装和调节极为重要。如果您要自行安装显微镜，请仔细阅读第七章，“组装”。

重要---要安全使用显微镜，必须阅读本节…………………………………………1

一、产品部件及控制机构名称……………………………………………………………3

二、控制……………………………………………………………………………………4

三、偏光观察步骤…………………………………………………………………………5

四、操作……………………………………………………………………………………7

4-1 显微镜镜体…………………………………………………………………………7

1）打开照明光源 ……………………………………………………………………7

2）视场光栏 …………………………………………………………………………7

3）滤色片的使用 ……………………………………………………………………7

4-2 聚焦装置……………………………………………………………………………8

1）调整粗调焦旋钮张力 ……………………………………………………………8

2）使用调焦定位旋钮 ………………………………………………………………8

4-3 观察筒 ………………………………………………………………………………8

1）调节瞳距……………………………………………………………………………8

2）调节屈光度…………………………………………………………………………8

3）使用分划目镜………………………………………………………………………9

4-4 偏光观察中间筒 ……………………………………………………………………10

1）使用伯特兰透镜……………………………………………………………………10

2）使用分析器…………………………………………………………………………10

4-5 旋转载物台 …………………………………………………………………………11

1）放置样品到载物台 ………………………………………………………………11

2）旋转载物台 ………………………………………………………………………11

4-6 聚光镜  ……………………………………………………………………………12

1）视场光栏对中调节 ………………………………………………………………12

2）使用孔径光栏 ……………………………………………………………………12

4-7 油镜…………………………………………………………………………………13

五、偏光观察 ………………………………………………………………………………14

5-1 准备  ………………………………………………………………………………14

1）正交调节 …………………………………………………………………………14

2）物镜中心的调整 …………………………………………………………………15

3）旋转载物台中心调节 ……………………………………………………………15

5-2 无畸变观察…………………………………………………………………………16

5-3 锥光观察……………………………………………………………………………16

六、故障检修指导……………………………………………………………………………17

七、组装………………………………………………………………………………………19

7-1 安装图解……………………………………………………………………………19

7-2 详细安装步骤………………………………………………………………………20

1）安装/更换灯泡……………………………………………………………………20

2）更换保险丝…………………………………………………………………………20

3）安装聚光镜…………………………………………………………………………20

4）安装偏光观察中间筒………………………………………………………………21

5）安装观察筒…………………………………………………………………………21

6）连接电源线…………………………………………………………………………21

重       要

安全注意事项

- 在使用显微镜观察样品后，要对接触样品部分进行清洁，防止造成污染。

- 在移动显微镜的时候，确保样品已经拿走，防止样品掉落或分散，并且按照图二所示的方法移动显微镜。一只手抓住①的位置，另一只手托住②的位置。

- 一旦样品被损坏，应该立即采取措施防止污染。

- 如果用其他的部件增加显微镜的高度，请保持显微镜的水平位置，防止倾斜与样品滑落。

图一  更换灯泡图

- 更换灯泡时，避免被电击和烧伤，请把主开关设在关O（off）的位置，然后断开电源。若在使用中或使用后需要更换灯泡，请必须在灯及电器组冷却后进行更换。

- 显微镜应安装在坚固，水平的桌面上，不要堵塞住显微镜下部的通风口，否则会造成过热，损坏显微镜。

- 请您只用本公司提供的电源线，如果不使用正确的电源线，产品的安全和性能将得不到保证。

- 在安装显微镜的时候，电源线和灯座间应该保持足够的空间，如果电源线接触到灯座，将会造成电源线熔化，漏电。

- 将显微镜的接地端和墙上插座的接地端牢固相连，如果没有接地，本公司将无法保证显微镜的电器安全和设备的性能。

- 千万不要在有金属物插入到显微镜镜架的通风口中的时候打开电源主开关到I（on）位置，这样会造成触电，人身伤害和设备损坏。

- 在设备使用完或者出现不正常的时候，应该从插座上拔掉设备电源。

- 请勿自行拆卸，本仪器为精密仪器，出厂前已经过精密调校，随意拆卸可能会触电或损坏仪器。除非本说明书所提及的需用户动手的部分，请不要自行拆卸其它任何部件。如您有疑问或发现仪器有故障，请与厂家或就近的销售商联系。

- 本仪器设计为宽电压（100～240V，47-63Hz）输入。但如果供电电压超出此范围，仪器将会严重损坏。

- 显微镜通电时千万不要打开显微镜的下底板，否则显微镜内部的电器元件可能会因外露而导致触电危险。更换显微镜照明灯泡或者保险丝之前，一定要关闭显微镜主电源并将主电源线从电源插座中拔出。否则可能会导致触电。

- 请不要将乙醇、汽油、纸张等易燃物靠近灯泡，以防引起火灾。

安全标志

下列标识标注在显微镜上。请您详细了解这些符号的含义。认真地按照最安全的方法使用显微镜。

| 标识 | 意义 |
| --- | --- |
|  | 表面会发热，不能赤手触摸 |
|  | 使用前，认真阅读指导手册。使用不当回造成对操作人员的人身伤害和/或设备损坏 |
|  | 在显微镜后背盖板保险丝插座旁，表示小心漏电 |
|  | 主开关 开的位置 |
|  | 主开关 关的位置 |

- 准备

- 显微镜是精密仪器，操作时要小心，避免突然和剧烈的震动。

- 不要在有阳光直射、高温或高湿、多尘、以及容易受到强烈震动的地方使用显微镜。

- 使用张力调节环调整粗调焦机构张力。

- 在安装显微镜的时候要留足够的空间（10cm）确保通风流畅。

- 搬动显微镜按照图二所示的方法搬动。

★   为了防止损坏，不要拿持显微镜的载物台或观察镜筒。在搬动前应取走样品和滤光片等物件。

★  如果没有正确放置显微镜，有倾斜，底部的橡胶垫片有可能            损坏和脱落

图二  搬运图

- 维护和储藏

- 清洁镜头时，用纱布轻轻擦拭，如果有指印和油污，请用纱布蘸70%的乙醚和30%的乙醇混合液擦拭。因为混合液是易燃品，使用的时候请不要对电器进行开关操作，同时不能接近明火，请保证室内通风。

- 不要使用有机溶剂擦拭玻璃部件以外的其它显微镜部件。如果要清洁这些部件，请使用一块无毛柔软的布蘸少量中性清洁剂擦拭。

- 不要拆开显微镜的任何部分，这会导致功能或性能降低。

- 不使用显微镜的时候，请把它用所提供的防尘罩盖上。

- 开箱后请收好包装材料，便于以后安全储藏与搬运仪器。

- 警告

如果不按照本手册指定的方式操作显微镜，可能危害用户的安全。另外也可能损坏显微镜。应始

终按照本手册来操作显微镜。

一、产品部件及控制机构名称

  - 下图只是显示了显微镜的基本部件，其它没有列入的部件请参照最新产品目录。

图三   各部分名称

二、控     制

  - 如果还没有组装起来显微镜，请阅读第七章“组装”（19～21页）

图四    各控制部分功能

三、偏光观察步骤

将主开关拨到“I”（on）

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。①②

不适用伯兰特透镜

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。③

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。④

不适用分析器

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。⑤

放置样品到载物台

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。⑥

在光路中使用参考物镜

对样品对焦

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。⑦

调节亮度

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。②

调节瞳孔间距和屈光度

。。。。。。。。。。。。。。。。。⑧⑨

调节分析器和起偏器振动方向

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。④⑩

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

调中参考物镜

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

调中载物台

调中其他物镜

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

调中视场光阑

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

根据具体观察需要选择物镜，分析器和伯兰特透镜，把样品放置到焦点

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。③④⑥⑦

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

调节孔径光阑和视场光阑

设置滤光片

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

调节亮度

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。②

开始观察

相关命令图解

四、操     作

4-1 显微镜镜体

- 打开照明光源（图五）

- 拨主开关①到“I”（on）.

- 旋转光强调节旋钮②在增加和降低亮度方向旋转。

图五  电源开关图

- 视场光阑（图六）

视场光阑可以调整视场大小，旋转视场光阑调节环①把 视场调整到合适的大小。通过限制照明光束直径大小，包括环境杂散光可以增加成像的对比度。

使用100X物镜的时候，视场光阑在视场中不能看见，即使 视场直径最小。

图六  视场光栏调节图

- 滤光片的使用（图七）

可以放一片或多片38mm滤光片①到镜头窗口上。

图七  滤色片安装图

4-2 聚焦装置

- 调整粗调焦旋钮张力（图八）

- 粗调焦环节旋钮张力是可调节的，用手指握住左侧的调节环，,旋转调节环。顺时针方向减小张力，逆时针方向增加张力。

- 如果载物台自行下降，或者样品很快离开焦点，说明张力太小，需要增大张力，通过逆时针方向旋转粗调焦旋钮。

图八  粗调节张力调节图

- 使用调焦定位旋钮（图九）

◎ 使用调焦定位旋钮可以防止物镜和样品碰撞。

把样品放到载物台上，调焦在目镜视场内成清

晰的像，然后再往上调节一点，确保有一定的

余量，再顺时针方向锁紧调焦定位旋钮即可。

★ 如果不使用该功能，请将调焦定位环松开。

图九  定位调节图

4-3 观察筒

- 调节瞳间距（图十）

利用目镜观察的时候，可以调节双目镜筒直到左右视场完

全吻合。指示点●表明瞳间距。

◎ 记下您的瞳间距，以便再使用。

图十  瞳距调节图

- 调节屈光度（图十一）

- 利用右眼，通过右边目镜观察，调整粗/微调节旋钮对样品聚焦。

- 利用左眼，通过左边目镜观察，用专用内六角扳手松开①的螺钉，转动屈光度调节环对样品聚焦，对焦清晰后锁定螺钉①。

图十一 视度调节图

- 使用分划目镜（图十二）

UP200i偏光显微镜使用的分划目镜为专门设计。

a.  使用时将分划目镜上面的小凸台对准观察筒上面的槽，插入目镜筒内，观察分划目镜的分划线是否处于水平位置，如果没有在水平位置，请换一个槽插入。

b.  转动分划目镜的视度调节圈，调清晰分划目镜的分划线的像即可。

◎ UP200i偏光显微镜的观察筒上面有两个互相成45°的槽。

图十二  分划目镜图

4-4 偏光观察中间筒

- 使用伯特兰透镜（图十三）

- 使用伯特兰透镜时， 把功能选择按钮①水平滑动到●位置。不使用伯特兰透镜

时，把功能选择钮水平滑动到○位置。

- 聚焦锥光影像时，转动伯特兰透镜功能键①。

图十三  分析器调节图

- 使用分析器（图十三）

- 使用分析器时，推动功能选择钮②到●位置。不使用分析器时，推动功能选择钮到○位置。

- 松开分析器夹紧螺钉③能使分析器旋转   180o。使用功能选择按钮②可以转动分析器。旋转角度可以在刻度圈⑤上读出来。

4-5 旋转载物台

- 放置样品到载物台

使用样品夹时     （图十四）

把样品放到载物台中心，用样品夹固定。

使用机械载物台时   （图十五）

图十四  样品夹图

加装机械载物台

将机械移动片夹的定位销插入载物台的定位孔中，用手拧  紧滚花螺钉①。

◎ 当搬动样品夹持杆②时，用滑动方式把样品固定。

★ 使用矿石样品（28X48mm）或者生物样品（26X76mm）玻

片的时候，盖片玻璃的厚度为0.17mm.。

图十五  机械载物台图

- 旋转载物台（图十六）

松开载物台固定旋钮①允许载物台任意旋转。旋转角度

可以由刻度盘②读出来（最小刻度为6′）

图十六  旋转载物台图

4-6 聚光镜

- 视场光阑对中调整（图十七）

- 使用10X物镜，把样品放到焦点上，轻轻逆时针旋转视场光阑调节环到底。

- 转动聚光镜高度调整旋钮 ①让视场光阑的成像到目镜视场中

- 转动两个对中调节螺钉 ③使视场光阑成像位于视场中心。

- 打开视场光阑，使视场光阑像与视场内切。如果内切不规则，重新调整对中。

- 打开视场光阑，直到它均匀移出视场。

图十七  视场光栏调节图

- 使用孔径光阑（图十八）

设置聚光器上的孔径光阑②使数值孔径①匹

配物镜上标识的数值孔径（NA）值。 如

果数值孔径有一个范围，就设数值孔径在这个

范围中间。孔径光阑的优化设置一般在

70%-80&之间。

图十八  孔径光栏调节图

4-7 油  镜

使用油镜

请使用本公司提供的镜油。使用指定外的镜油可能导致镜头的聚光性能降低。

- 低倍物镜到高倍物镜，每个物镜都要对焦到样品上。

- 使用油镜前，放一滴随100X物镜提供的浸油到样品观察区域上。

- 旋转物镜转换器，把油镜移进光路。然后用细调焦旋钮聚焦样品。

因浸油中的气泡不利于观察图像，应确保浸油中没有气泡。要去除气泡，可以旋转物镜转换器，把物镜重复移进移出几次即可。

- 使用后， 用纱布蘸 少量70%乙醚和30%乙醇的混合液小心擦拭物镜钱的镜片表面，出去浸油。

- 使用浸油注意事项

如果浸油进入眼睛或解除皮肤，要立即进行如下处理：

眼睛:用清水。

皮肤：用水和肥皂冲洗。

如果眼睛或皮肤的外观有变化或者疼痛持续，请立即到医院检查。

五 偏光观察

5-1 准   备

如果光学调整不好，显微镜的偏光性能将得不到很好的表现，所以在观察前要确保做好如下调整。调整前拿走样品载玻片等物件。

- 正交调节（图十九～二十）

- 利用旋钮①把伯特兰透镜移出光路。

- 松开分析器的固定钮②，推动旋钮③

并转动它到刻度④的“0”位置。

- 拧紧旋钮②

- 轻轻在水平方向旋转起偏器调整旋钮⑤，

让起偏器的“0”位置与刻线对齐，此时

系统已经正交。

图十九  分析器调节图

图二十  聚光镜起偏器调节图

★  分析器和聚光镜的起偏器的零位置，在出厂时候已经经过严格的校正，请勿自行拆卸！

- 物镜中心的调整（图二十一）

a. 移开样品，在光路中用40X物镜观察锥光。

b. 为了设置参考光轴，在光路中使用分析器，

设置到正交条件。

c. 设置百特兰透镜旋钮到●位置观察锥光图

像。通过增加亮度，从正交位置旋转分析

器，可以容易地观察到锥光影像。

d. 插入随产品提供的内六角扳手，旋转它使得

锥光影像的中心移动到十字分划目镜的十字

丝的中心。

图二十一  物镜中心调节图                  e. 移出百特隆透镜，从光路中移出分析器。

f. 放置样品到载物台上，执行“3）旋转载物台

中心调节”。

g. 使用非参考物镜，在没有对中旋转载物台时，仅仅调节物镜对中螺钉，视场中心和旋转中心将一致，即使旋转载物台转动的时候也不会改变。

- 旋转载物台中心调节（图二十二）

- 把样品放到载物台上。

- 找到样品中的一个记号点，并把它移到目镜中的十子交叉线中心。

- 松开载物台夹紧旋钮，旋转载物台，调整两个载物台调中旋钮把虚圆中心调到视场中心。

- 单独移动样品，把第2个记号点移到十字交叉线中心。

多次重复c、d步骤，直到载物台中心与目镜

十字交叉线中心一致。

图二十二  旋转载物台调节图

5-2  无畸变观察

使用4X到100X间的物镜

- 在偏光观察使用中间筒时，设置伯特兰透镜选钮到 ○位置，从光路中移出伯特兰透镜。

- 在光路中装入的分析器并开始观察。（正交位置）

如果要求非正交状态，从光路中移出分析器。

如果要求部分正交状态，设置分析器到90°位置。

- 旋转载物台到样品观察目标为暗位置（OFF位置），然后再旋转载物台45°。延迟数值（R）在这个位置被测量。

- 将补偿器（1/4波长补偿片，全波长补偿波片，石英契子）插入补偿器插槽后产生敏感色。插入测试片架，推动补偿器到光路使用，不使用时拔出到相应位置。

5-3  锥光观察

◎ 使用20X到100X间的物镜。

- 在光路中加装分析器，并设置在正交位置。

- 设置伯特兰透镜旋钮到 （●）位置把伯特兰透镜加装到光路中。

- 在光路中使用20X到100X间的物镜。

- 打开孔径光阑。

- 旋转伯特兰透镜旋钮聚焦锥光影象尽可能精确。

◎  如果锥光影象的外围部分比较暗，上下调整聚光器到合适高度，让外围影像最亮。

六 故障检修指导

在一定条件下，本装置的性能能够可逆地受到非缺陷因素的影响。如果发生问题，请查看下表。并采取适当的

处理措施。如果检查完全后仍不能解决问题，请向当地的经销商寻求帮助。

| 问题 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| - 光学系统 |  |  |
| - 灯泡打开后视场仍然很暗 | 光路中有伯特兰透镜 | 将伯特兰透镜移出光路 |
|  | 分析器处于正交位置 | 将分析器移出光路 |
| - 视场不完整或照明不规则 | 物镜转换器不在定位位置 | 把物镜转换器转到定位位置 |
|  | 中途插入测试片 |  |
|  | 视场光阑不对中 | 对中视场光阑 |
|  | 视场光阑太小 | 开视场光阑到最大尺寸 |
|  | 目镜，物镜，聚光镜等光学件有灰尘 | 彻底清洁他们 |
| - 视场看见污物或灰尘 | 基座上的窗口透镜脏 | 彻底清洁他们 |
|  | 聚光镜的顶镜头脏 |  |
|  | 样品脏 |  |
|  | 目镜脏 |  |
| - 图像炫目 | 聚光镜太低 | 升高聚光镜 |
|  | 孔径光阑太小 | 开大孔径光阑 |
| - 图像质量低 ●图像不锐利 ●图像对比度差 ●图像细节不清 | 物镜不在正确位置 | 转动物镜转换器到定位位置 |
|  | 物镜前镜头脏 | 彻底清洁它 |
|  | 油镜没有使用浸油 | 使用浸油 |
|  | 浸油中有气泡 | 清除气泡 |
|  | 没有使用符合规格的浸油 | 使用由本公司提供的浸油 |
|  | 样品脏了 | 彻底清洁他们 |
|  | 目镜聚光镜脏 |  |
| - 部分图像不清晰或出现波动 | 物镜不在正确位置 | 转动物镜转换器到定位位置 |
|  | 载物台上的样品没有正确放置 | 正确放置样品，并用样品夹固定 |
| - 不能获得正交十字条件 | 光路中没有使用分析器 | 使用分析器 |
| - 不能观察到锥光图象 | 光路中没有使用伯特兰透镜 | 使用伯特兰透镜 |
| - 机械聚焦装置 |  |  |
| - 粗调焦旋钮太紧 | 粗调焦旋钮张力太大 | 松开张力调整环，设置合适张力 |
| - 载物台自动下滑 | 粗调焦旋钮张力太小 | 拧紧张力调节环，设置合适张力 |
| - 粗调焦不能把载物台升到足够高度 | 调焦定位旋钮把载物台限制在低位 | 打开调焦限位环 |
| - 粗调焦不能把载物台降到足够高度 | 聚光镜装置太低 | 升高聚光镜 |
| - 在精确对焦前，物镜接触到样品 | 放置了不恰当的样品 | 正确放置样品 |
| - 双目观察镜筒 |  |  |
| - 双目观察镜筒的视场不一致 | 瞳间距设置不对 | 正确设置 |
|  | 双眼屈光度设置不对 |  |
|  | 左右眼所使用的目镜不同 | 改变一个目镜，使之和另外一个目镜相同 |
| - 载物台 |  |  |
| - 旋转载物台后，样品不在视野中 | 载物台中心和物镜中心不在光轴上 | 对中载物台中心和物镜中心 |
| - 物镜切换机械装置 |  |  |
| - 在切换到高放大倍率物镜的时候，物镜接触到样品 | 放置了不恰当的样品 | 放置适合观察的样品 |
|  | 盖玻片太厚 | 使用厚度为0.17mm的盖玻片 |
| - 电子系统 |  |  |
| - 灯泡不亮 | 没有装灯泡 | 装入灯泡 |
|  | 灯泡坏了 | 更换新的灯泡 |
|  | 没有插电源 | 安全接上电源 |
| 灯泡容易坏 | 没有使用指定规格的灯泡 | 使用符合规格的灯泡 |

七 组   装

7-1 安装图解

下面图解各组件的安装方式。

图二十三   安装图

7-2 详细安装步骤

- 安装/更换灯泡 （图二）

警告：在准备更换灯泡前断开电源线插头。

- 用手用力拔出灯门座。

- 用手套或者一块纱布拿住灯泡，把灯泡插脚笔直充分插入灯座插孔。

- 重新将灯门座插入原位置即可。

◎ 灯泡规格为6V20W卤素灯泡。

如果要更换在使用中坏了灯泡请参见“重要”一节。

- 更换保险丝（图二十四）

警告：更换保险丝前断开仪器电源插头。

本产品在电源插座孔的旁边安装了一个保险丝盒。保险丝的规格：Φ5X20mm，3.15A/250V

图二十四  保险丝更换图

- 安装聚光镜（图二十五）

- 转动粗调焦旋钮，把载物台升到最高。然后旋转聚光镜高度调节钮把聚光镜架降到最低位置，松开聚光镜中心调节螺丝。

- 插入聚光镜到聚光镜架里。设置通光孔刻度在正前面位置并锁紧中心调节螺丝。

图二十五  聚光镜安装图                  c. 旋转聚光镜高度调节钮把聚光镜架升到最高位置。

- 安装偏光观察中间筒（图二十六）

- 用内六角扳手完全松开显微镜主体上的中间筒止紧螺丝。

- 将偏光观察筒插入到镜体观察筒接口上，将偏光观察筒的正前方对着显微镜的正前方，并锁紧止紧螺钉。

图二十七  偏光观察筒安装图

- 安装观察筒（图）

- 用内六角扳手完全松开偏光观察筒上面的止紧螺丝。

- 把观察筒插在偏光观察筒接口上，注意正方朝前位置的吻合，然后锁紧偏光观察筒上面的止紧螺丝。

图二十八  观察筒的安装图

- 连接电源线（图）

- 弯曲或缠绕电源线容易使电源线受损，请勿对其用力过大。

- 连接电源线时，一定要把主开关拨到“O”（关）处。

- 一定使用有连接地线的三相插头。如果电源没有正确地连接地线，请不要使用本产品。如果电源线紧挨着灯室或灯室周围的设备，电源线可能会熔化，造成漏电，为了避免这种情况的发生，请将电源线远离灯室

图二十九  电源线连接图

备    注

为了您周围的环境，请在产品开箱安装后，	将其包装

废弃物等进行妥善的处理，不要随意抛弃，感谢您的合作！

申明   此说明书中内容   如产品因技术改进发生变更   恕不预告   敬请客户谅解

重庆澳浦光电技术有限公司

地	址	重庆市北碚区金龙湖工业园区

电	话	086-23-68287856

传	真	086-23-68283256

邮	编	400700                        ISO9001：2008 认证     ISO14001:2004

00206Q16146R0S   PRC101004

网	址:  www.cquop.com

E-mail:  sales@cquop.com	      医疗器械注册号 渝食药监械 准 字 2007 第2220052号