KF-1B型

水 份 测 定 仪

使

用

说

明

书

中国  姜堰市银河仪器厂  江苏

KF-1B水份测定仪说明书

一、原理：

本仪器为卡尔·费休（Kart Fischer）容量滴定法测定水份含量的仪器，采用“永停法”来确定终点,。

根据半电池反应：I2＋2e<=>2Iˉ

溶液中同时存在I2及Iˉ时上述反应分别在两个电极上进行，既在一个电极上I2被还原，而再另一个电极上Iˉ被氧化，因此在两个电极之间有电流通过。如果溶液中只有Iˉ而无I2则电极间无电流通过。

当滴定终点时溶液中有微量卡尔·费休试剂存在，即有Iˉ及I2同时存在，这时溶液导电，仪器显示滴定到达终点。
    反应式：I2+SO2+3C5H5N+CH3OH+H2O→2C4H5N.HI+C5H5N.HSO4CH3

根据滴定反应中所消耗的卡尔·费休试剂量来算出样品中水份的含量。

二、仪器性能及适应范围：

1、仪器性能：
　　　 a、测量范围：30×10ˉ6～100%。 
　　　 b、以水为标样，测定卡尔·费休试剂的水当量，平行测定相对误差≤5%。
　　　 c、电源电压：交流220±10%。
　　2、适应范围： 
　　本仪器主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。
　　根据资料及美国材料协会标准ASTM，使用卡尔·费休法可直接测定的化合物包括：
　　有机化合物-饱和的不饱和的碳氢化合物，缩醛、酸类、酰基卤、醇类、稳定的酰、酰胺、弱的胺、酐、二硫化物、酯类、醚卤化物、碳氢化合物，稳定的酮、过氧化物，原酸酯，亚硫酸盐、硫氰酸盐及硫醚等。 
　　无机化合物-酸、酸性氧化物、氧化铝、酐、过氧化钡、碳化钙、氧化铜、干燥剂、硫酸肼、部分有机和无机酸的盐等。

测定水份含量在0.1%-10%时，选用10毫升滴定管（最小分度为0.05毫升）。

测定水份含量＜0.1%时，应适当增大取样量并可选用5毫升或2毫升滴定管（最小分度为0.02毫升）。

测定水份含量＞10%时，应适当减小取样量并可选用25毫升滴定管（最小分度为0.05毫升）。

本仪器性能好，使用方便。已被许多行业推荐为贯彻国家标准的测试仪器。

三、仪器特点：

本仪器包括滴定及终点指示二个主要部分。主要特点有：
　　1、电路采用单片微处理机控制，智能化程度高，便用方便。

2．增设了近终点报警提示功能，使滴定近终点时，操作者有所警示，以减缓滴定的速度。避免因过量而影响准确性。
3．外观采用了贴模式面板、液晶显示屏、键盘对话，增加了计算功能，即只要将样品的重量、试剂消耗量（标准水及样品的消耗量）等通过键盘输入仪器，按百分含量键，即在数显屏上显示出测量结果。将原复杂的计算方法简单化。

4、电磁搅拌器选用优质直流电机，搅拌速度可以任意调节。
　　5、滴定系统采用标准磨口，便于不同容量规格的滴定管互换使用。 
    6、用通过干燥的空气加压排除反应瓶中废液,操作方便,整个操作在密闭系统中进行,安全可靠

四、仪器主要部件规格：

- 反应瓶1只，铂电极1支，滴定管2套，双连球1只，小干燥管2只

- 电源线1根。

- 称样管5个、磁铁棒1个、乳胶管1根、橡皮塞2只，玻璃珠10粒

- 仪器尺寸：345×250×140（长×宽×高）。 

五、操作方法：

一、开机准备工作：
　　1、打开包装箱，如图安装好仪器。

2、将电极头两根铂丝平行分开，一端插入五口反应瓶电极接口处，另一端的插头插入电极插座。

3、用乳胶管连接五口反应瓶和滴定管，并在乳胶管中放入一个玻璃珠。

4、在小干燥管塞上开一个孔，插入滴定管，并在小干燥管内装入干燥剂，套上管塞。

5、关闭五口反应瓶上放排液进气口的玻璃阀门。(如果需要将五口反应瓶中的液体排出，应打开排液进气口的玻璃阀门，堵住瓶上余下跑气口，用双链球加压将五口反应瓶中的液体排出。)

6、在贮液瓶中倒入适量卡尔·费休试剂。

7、加入无水甲醇（分析纯）于反应瓶中，至淹没电极铂丝即可。

8、用一手给双链球加压，将卡尔·费休试剂缓缓地由贮液瓶压入滴定管的满刻度（零位）后松手。

9、开启电源开关。

10、适当调节搅拌速度，使反应瓶中的液体在搅拌的作用下旋转。

二、测量方法：

1、滴定甲醇的水份：（确定终点）
　　　用手按动滴定管上的滴定玻璃珠，用卡尔·费休试剂滴定甲醇中的水份，   此时滴定指示数值开始上升，随着卡尔·费休液不断滴入，滴定指示数值会逐步增大，反应瓶中的液体颜色也会由浅色转为棕色，当滴定指示数值接见93～97处，并基本不变，即可认为此值为滴定终点值。
　　2、标定卡尔·费休试剂： 
　　 因卡尔·费休试剂对水极其敏感，所以每天在测量样品的水份含量前，需对卡尔·费休试剂作一次标定。
　　　方法：用双链球加压使卡尔·费休试剂到达滴定管的满刻度。再用10微升微型注射器取10ul蒸馏水，通过加料入口橡皮盖中注入反应瓶中(不要将水溅到瓶壁，从而影响测量精度)，这时反应瓶中原有棕色即可变为淡黄色，同时滴定指示数值会由大变小直至最小。这时，应进行滴定，随着卡尔·费休液不断滴入，滴定指示数值会逐步增大，反应瓶中的液体颜色也会产生变化，当滴定到达终点值且基本不变，即可认为此值为滴定终点值。此时应记下卡尔·费休试剂消耗的体积(单位为毫升)，并且将数字输入仪器‘标准试剂量’键。

3、样品测定：

将滴定管中卡尔·费休试剂加至满刻度。
a、液体样品的测定：
　　 用注射器（其大小应根据样品中水份含量多少而选择，应小于10微升）取样品，通过加料入口橡皮盖中注入反应瓶中，然后进行滴定，滴定至终点值，记下样品消耗卡尔·费休试剂量V(单位：毫升) 且输入仪器。
b、固体样品的测定：
　　用秤量管取适量样品，先对样品进行称重（准确至0. 1毫克）。打开加料口橡皮塞，迅速将称量管试样倾入反应瓶中，立即盖紧橡皮塞，搅拌溶液至试样溶解后，用卡尔·费休试剂进行滴定，滴定至终点值，记下样品消耗卡尔·费休试剂量V(单位：毫升) 且输入仪器。
4、百分含量计算：
　　按百分含量键，仪器自动将前输入的数据进行处理，并立即显示样品的百分含量。

六、安全维修：

1、卡尔·费休试剂具有腐蚀性，操作时应加以注意，避免试液溅洒仪器表面造成腐蚀。
　　2、标准磨口均应涂有硅脂，并经常转动。
　　3、卡尔·费休试剂对人身有不同程度的危害性，操作时应在良好通风条件下进行，确保安全。
　　4、卡尔·费休废液要排入固定密封瓶中，按有害物质处理。不可敞口放置或任意排入下水道，以防污染环境。

5、如发现硅胶变成红色或白色，则应更换，或将变色的硅胶放在105℃烘箱中加温，待其还原成天蓝色后放置干燥管中冷却至室温后再使用。

七、一般性故障处理：

1、当仪器测量滴定终点时，若数字显示无反应，则检查电极是否脱焊或断线。

2、使用一段时间后，如发现表头灵敏度降低，则应将铂电极浸入稀硝酸溶液中24小时，然后取出，用清水漂洗，滤纸拭净。

姜堰市银河仪器厂

地 址：江苏姜堰市正大花苑

电 话：0523--88288026、88081006

手 机：013801421289

邮 编：225500

网  站：www . jsyh17 . cn