FRC型高压测量器

使

用

说

明

书

扬州华电电气有限公司

地址：江苏省宝应柳堡人民东路102号 邮编：225828

电话：0514-88771179         传真：0514-88773985

FRC型高压测量器(分压器)是我公司新世纪推出的最新产品，产品由分压器、多值千伏表及专用电缆组成。主要用于现场交、直流高压测量，是取代静电电压表的最佳直读高压测量设备。 
一、主要特点 
    1、分压器采用高精度电阻、电容组合件，特种工艺灌封，干式密封，不存在漏油问题。 
    2、输入阻抗高，降低了测试电流，功耗小，使产品体小质轻，性能稳定，测量精度高。 
    3、分压器、多值千伏表及专用电缆全部放在一个铝合金箱内，安全可靠，便于携带和运输。 
    4、多值千伏表可直读直流，交流峰值、真有效值、峰值 /√2 等电压值。 
    5、150kV以上采用有机复合绝缘外套，增加了表面爬距，大大降低了产品高度，使用携带更加方便。 
二、主要技术指标 
    1、精  度： DC：±（1.0%＋1个字） 
                     AC：±（1.0%＋1个字） 
    2、分压比： 150kV以下   1000：1 
                      200kV以上   10000：1 
    3、绝缘强度试验：1.1倍额定电压无闪络或击穿。 
三、使用环境 
    1、温度：0℃～40℃ 
    2、湿度：25℃时不大于85% 
四、产品规格

| 型号 | 测量范围（KV） |  | 外形尺寸（mm） | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC | DC |  |  |
| FRC-50 | 50 | 70 | 180×180×450 | 6 |
| FRC-100 | 100 | 140 | 180×180×765 | 6.5 |
| FRC-150 | 150 | 200 | 225×225×790 | 12 |
| FRC-200 | 200 | 250 | 225×225×990 | 15 |
| 可按用户特殊要求生产各种规格（300-800KV）的高压测量器 |  |  |  |  |

五、使用方法

1．打开箱盖，箱盖上装有多值千伏表及专用电缆，提起箱体，分压器就装在箱底上。

2．先将地线与分压器接地柱接牢，再将专用电缆的一端接分压器，另一端接多值千伏表。

3．将被试品与分压器均压环牢固联接。

4．检查接线无误，严守操作距离，接通高压即可进行测量。

5．多值千伏表读数单位为“KV”，首先按下电源键，显示“0”。按下“DC直流”键显示直流电压值；按下“AC峰值”键显示交流峰值；按下“AC真有效值”键显示交流直有效值；按下“AC峰值/√2电压值。

6．多值千伏表显示窗口，若左上角显示“←”时，说明9V电池应更换。

六、注意事项

1．试验现场不得有杂物，以免影响测量精度。

2．地线必须联结牢靠，确保安全操作距离。

3．试验完毕必须充分放电，显示“0”后，试验人员才能进入现场。

4．严禁超额定电压使用。

5．保证设备表面清洁，存放在阴凉干燥处。

七、产品计量校对

如产品需要计量校对时，松开表头面板固紧螺钉，调整请参看图一及图二：

多值千伏表视图                  多值千伏表后视图

5                                     1   2   3  4

ON

DC   直流

峰值

AC真有效值

峰值/√2                          6    7    8

图一                             图二

- 效对直流电压值：先调零，调图一中的电位器“5”，然后校准，调图二中的电位器“1”。

- 校对交流真有效值：先调零，调图二中的电位器“6”，然后校准，调电位器“2”。

- 校对交流峰值：先调零，调电位器“7”，然后校准，调电位器“3”。

- 校对交流峰值/√2：先调零，调电位器“8”，然后校准，调电位器“4”。

八、产品配套表

FRC-

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装箱 | 1 | 个 |  |
| 2 | 分压器 | 1 | 节 |  |
| 3 | 专用电缆 | 1 | 根 |  |
| 4 | 多值千伏表 | 1 | 块 |  |
| 5 | 说明书 | 1 | 份 |  |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 7 |  |  |  |  |