低温冲击镇痛治疗仪（便携式）

技术参数

| 指标 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | CR800-BF |  |
| 功能配置 | 低温冲击镇痛功能 |  |
| 产品规格 | 400*300*700 | 允差±10% |
| 温度显示范围 | -10℃~40℃ | 允差±1.5℃ |
| 时间范围 | 0s～1500s | 低温冲击镇痛治疗步进为1s |
| 环境温度 | 10℃～35℃ |  |
| 输入功率 | 70W |  |
| 治疗枪 | 一把 | 低温治疗枪：机械按钮开关，高压喷头； |
| 产品功能 | - 1、皮肤表面温度≤-1℃时，设备自动停止工作，并有声音报警提示； - 2、喷射气体流速为0.6g/S~3.3g/S,标准操作下30S内可使皮肤表面温度降到4℃以下； - 3、红、绿、蓝三种灯光模式自由切换； - 4、灯光提示功能，当开始治疗时，治疗枪枪柄后绿灯亮起，当到达预设时间时，治疗枪枪柄后绿灯熄灭； - 5、内置蓄电池，提供移动式治疗方案； - 6、具有声光报警提示功能，治疗时自动开启，在温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度达到设定温度时，治疗枪枪柄后绿灯常闪，当温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度≤-1℃时，喷射气流自动停止，设备停止运行，并发出蜂鸣声报警； - 7、CO2气罐容积不小于4L； - 8、具备语音播报功能，操作使用会有语音提示；（选配） - 9、气量检测、电量检测功能，治疗工作一览无余；（选配） - 10、配置电子锁实现机壳自动打开，减少手工拆卸；（选配） - 11、气瓶检测，提供治疗判断；（选配） - 12、双罐自动切换功能，提高治疗时效；（选配） | 部分功能可选配 |
| 显示屏 | 7触摸屏 |  |
| 主机材质 | 钣金材质 |  |
| 电气安全标准 | 电气符合GB9706.1-2007要求 |  |
| 智能温度控制 | 低温治疗：-1℃自动控制； |  |
| 操作系统 | 两级界面操作，用户操作直观、方便、安全、有效 |  |
| 一键启动 | 设备一键启动，方便、快捷 |  |
| 万向脚轮 | 行驶稳定、制动安全 |  |
| 气罐标准 | 符合GB11640-2011标准的铝合金无缝气瓶 |  |
| 管路连接 | 气瓶、输送管道、管道连接口采用耐高压防气体泄露装置 |  |
| CO2输送管长度 | ≥1000mm |  |
| 实时温度显示 | 实时检测治疗部位皮肤表面温度，并显示温度值 |  |
| 治疗枪防护 | 治疗枪头前端设计梅花镂空保护架，防止碰撞、撞击、污染，对LED灯、喷头、温度传感器灯进行全面保护。 |  |

低温冲击镇痛治疗仪（便携式）

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 主机 | CR800-BF | 台 | 1 |
| 02 | 治疗枪 |  | 把 | 1 |
| 03 | 电源线 |  | 根 | 1 |
| 04 | CO2气罐 |  | 个 | 6 |
| 05 | 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 06 | 操作流程卡 |  | 份 | 1 |
| 07 | 合格证 |  | 张 | 1 |
| 08 | 保修卡 |  | 份 | 1 |
| 09 | 装箱单 |  | 份 | 1 |
| 10 | 设备培训验收单 |  | 份 | 3 |