音乐胃肠治疗仪（中频电治疗仪）

ZL-Z-400型技术参数

1.采用10寸液晶触摸屏，操作更简洁。

★2.载波频率及对应的载波脉冲宽度：

| 载波频率 | 1.14KHz | 1.14KHz | 1.14KHz | 1kHz | 3KHz | 4KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波脉冲 宽度 | 439us | 439us | 439us | 250us | 167us | 125us |

★3.输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于50V，分99档可调。

4.输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流不大于80mA。

5.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10.00%。

★6.治疗处方：治疗处方6个可选。

7.载波波形：方波。

8.调制频率：0Hz～150Hz，允差±10.00%。

★9.调制波波形：方波、正弦波、三角波、尖波。

10.调幅度：0%～100%，允差±5.00%。

★11.中频综合治疗仪连续工作时间应不小于4h。

12.治疗时间：中频综合治疗仪治疗时间:20min，允差±30s。

★13.音乐模式：波形为播放音乐波形。

★14.自定义模式：可以调节载波频率。

★15.具有音乐输出。