CG-19

pH值传感器

产

品

说

明

书

北海市灵犀数字科技有限公司

CG-19 pH值传感器

# ⊙产品概述

# pH值传感器，解决了传统pH需配备专业显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。耗电量低，可进行长期不间断监测。

## 1、功能特点

◆新款pH值传感器，实现pH在线实时监测。

◆采用先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界，不易堵塞，免维护。

◆防水密封，集成度高、体积小、功耗低、携带方便，可室外使用。

◆精度高，响应快，互换性好，性能可靠。

◆完善的保护电路与多种信号输出接口可选。

## 2、适用范围

可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、水产养殖和工业水质在线监测等领域。

## 工作、存储条件

工作温度：-40～85°C     工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C    储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙技术参数

供电电压：

电 流 型：12～24 V DC

电 压 型： 5～24 V DC

RS485型： 5～24 V DC

信号输出：

电压型：0.4～2V,0～2V（可定制）

电流型： 4～20 mA

RS485型： MODBUS-RTU

pH值

测量范围：0-14pH

测量精度：±0.1pH

分 辨 率：0.01pH

温度：

测量范围：-40~80℃

测量精度：±0.5℃

分 辨 率：0.1℃

防护等级：IP67

# ⊙尺寸、重量

pH 传感器-探头部分尺寸：

pH 传感器-变送部分尺寸（单位：mm）：

# ⊙pH 值与输出的换算

| 型号 | 参数范围 | 换算关系 |
| --- | --- | --- |
| 电压输出 0-2V | 对应pH值范围0-14pH | pH值=7.00*电压。如测量到电压为 1.0V，则pH值=7.00*1.00=7。 |
| 电流输出 4-20mA | 对应pH值范围0-14pH | pH值= 14 *(电流-4)/16。如测量到电流为 12mA，则pH值=14*(12-4)/16=7。 |
| RS485 接口 Modbus 协议 | 对应pH值范围0-14pH | pH值= pH 值寄存器/100。如读取到的数据为7000，则pH值= 7000/100=7.00。 |
|  | 对应温度-40-80℃ | 温度=温度寄存器值/100。如读取到的数据为2013，则温度= 2013/100=20.13℃。 |
| 客户订制 | 订制型号的输出请联系技术支持。 |  |

注：公式中电压单位为伏(V), 电流单位为毫安(mA)

# ⊙接线定义

| 线色 | 棕线 | 黑线 | 蓝线 | 灰线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟 | 电源正 | 电源负 | 信号 |  |
| RS485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |

# ⊙MODBUS协议(可定制)

◆ 通讯方式：RS485 通讯，传送距离<1000米

◆ 通讯速率：9600,n,8,1

◆ 通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号为2号站，依需要可以进行修改。

ModBus协议的命令包括：

读出pH和温度的数值（出厂为2号站）

读取命令格式举例：

02 03 00 00 00 02 C4 38

注：开始的第一个字节02是站号，如果你已修改过站号设置，应将第一位的02修改为您设置的站号。最后两位C4 38是CRC16校验，客户需自行计算。

返回数据的命令格式举例：

02 03 04 02 92 01 C7 29 64

注：02 92所在的4,5位为pH的值，01 C7所在的6,7位为温度的值，29 64是返回的CRC校验。

土壤温度、pH数据解析方法：

pH=0x0292/100=658/100=6.58

温度=0x01C7/10-30=455/10-30=15.5℃（标配不带温度，客户可订制）

修改自身站号

方法一：知道现在站号，发送如下指令

02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法二：知道现在站号，发送如下指令

02 06 10 00 00 03 CD 38  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法三：忘了原站站号，需要将产品独自连接到电脑上，注意

总线上不能有其它485产品，用0号站对其操作，指令如下：

00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00

注：其中大字为希望修改成的目标站号值，客户自行计算CRC校验值。

方法四：可以用我公司软件的设置站号指令。详见软件

# ⊙安装与维护

传感器可测量溶液pH值或土壤pH值。传感器出厂时，探头位置有透明保护罩，内置保护液对探头进行保护，使用时，请先取下保护罩。常规情况下，空气中pH值在6.2~7.8之间。

测量溶液pH值时，传感器具有上下3/4NPT管螺纹进行固定安装。

测量土壤pH值时，将探头部分垂直插入土中，埋好传感器后，在待测土壤的周围倒入一定量的水，等待几分钟，待水分浸入到探头，即可读取数据，正常情况下，土壤中性，pH 值在7左右，不同地方的土壤，实际的pH值会有所不同，要根据实际情况确定。

注：为保证电极在管路上正确测量出pH值，应避免测量池间出现气泡而造成数据失准。切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电。使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线。传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面，以免损坏产品。

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作

北海市灵犀数字科技有限公司

北海市银海区四川路穗丰金湾忽米网2F

技术咨询：400-656-9908

网址：www.lx5117.com