FD-350

土壤水分传感器

产

品

说

明

书

邯郸开发区清易电子科技有限公司

FD-350 土壤水分传感器

# ⊙产品概述

FD-350土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。 采用FDR频域法，可以实时精确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能，用户接口简洁、方便。外型小巧轻便，便于携带和连接。

# 1、功能特点

◆体积小巧化设计，携带方便，安装、操作及维护简单

◆结构设计合理，保证使用寿命

◆土质影响较小，应用地区广泛

◆测量精度高，性能可靠，确保正常工作

◆响应速度快，数据传输效率高

2、适用范围

广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验，混凝土泥浆等领域的水分含量测量。

3、工作、存储条件

工作温度：-40～85°C       工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C      储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙工作原理

FDR频域法测量，利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。

# ⊙技术参数

测量参数：土壤容积含水率

测量范围：0～100%（可调量程：0～60%）

测量精度：±3%

响应时间：2秒

测量主频：350ＭHz

防护等级：IP68

探针长度：57mm

探针宽度：14mm

密封材料：环氧树脂

测量区域：以中央探针为中心，围绕中央探针的直径10cm、高10cm的圆柱体

电缆长度：2米 (标配)

信号输出：（标记“þ”为您所购买使用的型号）

¨ 电压型：

工作电压：5～24V

工作电流：25～35mA，典型值28mA（电压型）

输出信号：0～2V DC（可定制0.4～2V  DC ）

¨ 电流型：

工作电压：12～24V

工作电流：<45mA

输出信号：0～20mA,（可定制4～20mA）

¨ RS485型：38mA

输出信号：MODBUS-RTU协议

# ⊙尺寸、重量

外型尺寸：

整机重量：167g

# ⊙接线定义

| 线色 | 棕线 | 黑线 | 蓝线 | 灰线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟 | 电源正 | 电源负 | 信号 |  |
| 485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |

⊙MODBUS-RTU协议(可定制)

◆ 通讯方式：RS485 通讯，传送距离< 1000米

◆ 通讯速率：9600,n,8,1

◆ 通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号出（设备地址）为2号站，依需要可以进行修改。

ModBus-RTU协议的命令包括：

读出湿度的数值（出厂为2号站）

读取湿度值命令格式举例：

02 03 00 00 00 02 C4 38

注：开始的第一个字节02是站号，如果你已修改过站号设置，应将第一位的 02 修改为您设置的站号，最后两位C4，38是 16位的CRC校验。

返回湿度的命令格式举例：

02 03 04 01 C2 01 1F 29 6B

注：01 C2所在的位4.5位为温度的值，01 1F所在的位6,7位为湿度的值，客户自行计算CRC校验是否正确。

数据解析方法：

温度=0x01C2/10-30=15 ℃

湿度=0X011F/10=28.7%

修改自身站号

方法一：知道现在站号，发送如下指令

02 06 10 00 00 03 CD 38

或者使用10功能码也可：

02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60

其功能是将站号由2号改为3号

方法二：忘了原站站号，需要将产品独自连接到电脑上，注意总线上不能有其它485产品，用0号站对其操作，指令如下：

00 06 10 00 00 03 CC DA

注：正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可。

# ⊙操作说明

（1）传感器有两种插用方法：

①传感器竖插使用（见下图1）：将传感器垂直90度插入被测土壤中，插入时请勿摇晃传感器，以防传感器探针被压弯，损坏探针。

②多路传感器平插使用（见下图2）：将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测，湿度头间距10cm排列，防止相互干扰。插入时请勿摇晃传感器，以防传感器探针被压弯，损坏钢针。

（2）当感觉被测土壤里有硬块或异物时，请重新选择被测土壤位置继续检测。

（3）操作注意事项：

①测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象

②请勿将传感器探针插入硬土块中，防止探针损坏

③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤，用手握住环氧树脂外包装被测土壤

④使用完毕后，用毛刷扫除探针上的尘土，并用柔软的布擦干探针，保护湿度探头干净，增加使用寿命。

（图1）                     （图2）

本传感器采用FDR法（频域法）测量土壤湿度，可对应出土壤容积含水率。

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作

邯郸开发区清易电子科技有限公司

邯郸市丛台区人民东路208号国贸中心B座2104室

免费电话：400-081-5117

客服电话：0310-8179266

网址：www.qy-dz.com    邮箱：2990169255@qq.com