RS-FSXCS-N01-1

超声波一体式气象站

使用说明书

文档版本：V1.0

目录

1. 产品介绍	3

2. 设备尺寸	4

3. 设备安装说明	5

4. 配置软件安装及使用	6

5. 通信协议	7

6. 常见问题及解决办法	9

7. 联系方式	10

8. 文档历史	10

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品概述

该一体式气象站可广泛适用于环境检测，集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力于一体，设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最远可达2000米，可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等，也支持二次开发。

该产品广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、CO2、大气压力等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

## 1.2 功能特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

- 采用多采集装置一体式设计，安装方便。

- 风速风向采用超声波原理测量，无启动风速限制，零风速工作，无角度限制，360°全方位，可同时获得风速、风向的数据。

- 噪声采集，测量精确，量程高达30dB~120dB。

- PM2.5和PM10同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

- CO2量程：0-5000ppm，分辨率1ppm。

- 测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确。

- 宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度。

- 采用专用的485电路，通信稳定，10~30V宽电压范围供电。

## 1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10-30VDC |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
| 精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
|  | 风向 | ±3° |
|  | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
|  | 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
|  | 噪声 | ±3db |
|  | PM10 PM2.5 | ±10%（25℃） |
|  | CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) |
| 量程 | 风速 | 0~60m/s |
|  | 风向 | 0~359° |
|  | 湿度 | 0%RH~99%RH |
|  | 温度 | -40℃~+120℃ |
|  | 大气压力 | 0-120Kpa |
|  | 噪声 | 30dB~120dB |
|  | PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 |
|  | CO2 | 0-5000ppm |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
|  | 湿度 | ≤1%/y |
|  | 大气压力 | -0.1Kpa/y |
|  | 噪声 | ≤3db/y |
|  | PM10 PM2.5 | ≤1%/y |
|  | CO2 | ≤1%/y |
| 响应时间 | 风速 | 1S |
|  | 风向 | 1S |
|  | 温湿度 | ≤1s |
|  | 光照强度 | ≤0.1s |
|  | 大气压力 | ≤1s |
|  | 噪声 | ≤1s |
|  | PM10 PM2.5 | ≤90S |
|  | CO2 | ≤90S |
| 输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |

## 1.4产品选型

| RS- |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FSXCS- |  |  | 超声波一体式气象站 |
|  |  | N01- |  | 485通信（标准Modbus-RTU协议） |
|  |  |  | 1 | 一体式壳体 |

注意：选择PM要素则不可再选CO2要素，二者不可同时选择。

# 2. 设备尺寸

设备尺寸图（单位：mm）

# 3. 设备安装说明

## 3.1 设备安装前检查

设备清单：

■一体式气象站设备1台

■套筒一个、安装螺丝一包

■2米立杆（选配）

■保修卡、合格证

## 3.2安装方法

## 3.3 接口说明

宽电压电源输入范围10~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通信 | 绿色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

## 3.4 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

4. 配置软件安装及使用

## 4.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到“485参数配置工具”

打开即可。

## 4.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 5. 通信协议

## 5.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

## 5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的起始地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据N区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

## 5.3 通讯寄存器地址说明

寄存器中的内容如下表所示（支持03/04功能码）：

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 40501 | 风速值 | 只读 | 实际值的100倍 |
| 501 | 40502 | 风力 | 只读 | 实际值 （当前风速对应的风级值） |
| 502 | 40503 | 风向（0-7档） | 只读 | 实际值（正北方向为0，顺时针增加数值，正东方为2） |
| 503 | 40504 | 风向（0-360°） | 只读 | 实际值（正北方向为0°顺时针增加度数，正东方为90°） |
| 504 | 40505 | 湿度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 505 | 40506 | 温度值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 506 | 40507 | 噪声值 | 只读 | 实际值的10倍 |
| 507 | 40508 | PM2.5值（若选CO2类型设备则此寄存器为CO2值） | 只读 | 实际值 |
| 508 | 40509 | PM10值（若选CO2类型设备则此寄存器为空） | 只读 | 实际值 |
| 509 | 40510 | 大气压值（单位Kpa,） | 只读 | 实际值的10倍 |

## 5.4 通讯协议示例以及解释

### 5.4.1举例：读取变送器设备（地址0x01）的实时风速值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x01 0xF4 | 0x00 0x01 | 0x C4 | 0x04 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 风速值 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x7D | 0x78 | 0x65 |

实时风速计算：

风速：007D (十六进制)= 125 => 风速 = 1.25 m/s

### 5.4.2举例：读取变送器设备（地址0x01）的风向值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x01 0xF6 | 0x00 0x01 | 0x65 | 0xC4 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 风向值 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x02 | 0x39 | 0x85 |

风向计算：

风向：0002 (十六进制)= 2 => 风向 = 东风

### 5.4.3举例：读取变送器设备（地址0x01）的温湿度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x01 0xF8 | 0x00 0x02 | 0x44 | 0x06 |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度：当温度低于0℃时以补码形式上传

0xFF9B (十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度：

0x0292(十六进制)=658=> 湿度 = 65.8%RH

# 6. 常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 7. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 8. 文档历史

V1.0        文档建立