大气压力变送器

产

品

说

明

书

大气压力变送器

# ⊙产品概述

# 大气压力变送器由电源模块、变送模块、数据处理模块等组成。外型小巧轻便，便于携带和连接，用户接口简洁、方便。采用先进的电路模块技术开发变送器，用于实现对环境压力的测量，输出标准的电压信号，方便使用。采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有防雨、防腐蚀、抗老化、抗强磁干扰能力。

## 1、功能特点

◆外型美观、小巧、安装方便

◆测量精度高

◆低功耗，节能安全

◆结构设计合理，符合科研要求

◆故障率低，技术成熟，性能稳定

## 2、适用范围

广泛应用于环境、温室、养殖等的环境测量。

## 工作、存储条件

工作温度：-40～85°C

工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C

储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙技术参数

供电电压：7V～24V DC

测量范围：30～110kPa

分 辨 率：15位

信号输出：（标记“þ”为您所购买使用的型号）

¨电压型

信号范围：0V～2.0V DC

¨电流型

信号范围：0mA～20mA

¨RS485型

通讯协议：Modbus-RTU

设备功耗：＜15mA

响应时间：2秒

外    观：金属防护壳体

电缆长度：标准为1.5m

防护等级：IP66

电压输出公式：

大气压力（Kpa）=（电压输出值/2V）*80+30

电流输出公式：

大气压力（Kpa）=（电流输出值/20mA）*80+30

# ⊙尺寸、重量

外型尺寸：规格如下图

整机重量：192（g）

# ⊙MODBUS协议(可定制)

◆ 通讯方式：485通讯，传送距离< 1000米

◆ 通讯速率：9600,n,8,1

◆ 通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号为2号站，依需要可以进行修改。

ModBus协议的命令包括：

读出大气压力的数值（出厂为2号站）

读取大气压力命令格式举例：

02 03 00 00 00 02 C4 38

注：开始的第一个字节02是站号，如果你已修改过站号设置，应将后第一位的 02 修改为您设置的站号。随之，最后两位C4 38是16位的CRC校验。

返回大气压力的命令格式举例：

02 03 04 00 0F 36 1A 6F 5B

注：000F361A所在的位4,5,6,7位为大气压力的值，最后两位6F 5B是16位的CRC校验

大气压力数据解析方法：

大气压力（Pa）=0X000F361A/10=996890/10=99689

修改自身站号

方法一：知道现在站号，发送如下指令

02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法二：知道现在站号，发送如下指令

02 06 10 00 00 03 CD 38  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法三：忘了原站站号，需要将产品独自连接到电脑上，注意

总线上不能有其它485产品，用0号站对其操作，指令如下：

00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00

注：其中大字为希望修改成的目标站号值，客户自行计算CRC校验值。

# ⊙接线定义

| 线色 | 棕线 | 黑线 | 蓝线 | 灰线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟 | 电源正 | 电源负 | 信号 |  |
| 485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作