风速报警仪

产

品

说

明

书

风速报警仪

# ⊙产品概述

风速报警仪由微处理器和高动态特性的测风传感器组成，可观测大气中的瞬时风速和平均风速，具有风速报警设定和报警输出控制功能；风速报警仪采用显示屏输出，风速显示采用高亮LED数码管显示，观察距离远，并适合于光线较暗和夜间使用；风速报警仪自带声光报警器，风速超限时报警器发出声光报警，提醒操作人员注意安全，同时产生一路继电器开关量输出。

# 1、功能特点

◆ 体积小，携带方便、安装简捷

◆ 测量精度高，量程宽，稳定性好

◆ 结构设计合理，外观质量佳

◆ 数据信息线性度好，抗外界干扰能力强

2、适用范围

可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速测量。

3、工作、存储条件

工作温度：-40～85°C       工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C      储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙固定方式

- 导轨安装

- 将仪器背面安装卡推下，把导轨插入仪器背面导轨槽，将安装卡向上推卡住导轨，使用螺栓将导轨与仪器固定。（规格如下图）

- 安装孔安装

采用四个均Φ3mm的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在控制箱内。

# ⊙技术参数

精    度：±1m/s

启动风力：0.2-0.4 m/s

量    程：0~32.4 m/s

供电电压：12V  DC

输入信号：4~20 mA

风速值=（输入电流-4）/16*32.4m/s

报警门限：0-32m/s

设备功耗：50mA

# ⊙尺寸、重量

外观尺寸：规格如下图

整机重量：187g

⊙显示定义

风速显示：风速报警仪使用高亮红色4位数码管显示，风速显示精确到0.1，风速值1秒钟更新一次；

开机显示倒计时：3333、2222、1111然后进入正常工作模式；

数码管显示传感器风速值  00.0  M/S  显示范围：0.1-32.4

数码管显示设置门限值   C-00.  M/S  设置范围：1-32

⊙功能：

报警功能：门限报警和故障报警；

门限报警：是指当风速值超过预设的报警门限值，数码管闪烁，蜂鸣器发出重复1.5秒的报警声音，同时继电器动作，默认值=10m/s。

故障报警：如果设备检测没有信号或者传感器采集数值超出范围，设备发出连续短促的蜂鸣声，提醒客户传感器故障或者信号线故障，同时显示错误信息代码：

E-01：未接信号线，或传感器损坏，电流超出范围；

继电器动作：常闭点开路，常开点闭合

⊙按键：TEST、SET、+/确认

TEST：测试按键，按下按键，设备发出连续短促的蜂鸣声，数码管闪烁，继电器保持动作状态；按键松开功能取消。

SET：设置报警门限功能，在正常工作模式下，按SET按键，数码管显示由风速显示切换到报警门限值显示，显示时间维持10s（无动作10s后自动返回风速显示），10s内通过按“+/确认”按键调节门限值（调节过程中，每次按下“+/确认”，报警门限设置显示延时10s），再次按下“SET”，报警门限值设置成功同时切换到风速显示；

+/确认：此按键是调节报警门限值使用，在SET键有效后起作用；调节数值1-32-1-32循环增加。

注：发生故障报警，所有按键不起作用，必须恢复到正常工作模式或者确认键取消报警后，按键有效。

取消报警功能：

在发生门限报警时，按任意键，取消蜂鸣器报警，继电器动作继续保持动作，数码管闪烁显示；长按确认键三秒，取消蜂鸣器、显示闪烁、继电器动作功能，报警一小时内不会重复发生报警。若风速值减小到门限值以下，报警仪判断报警取消，相应的报警功能也随之取消。报警门限值重新设定后，报警仪会重新判断报警。

注：以上所说一小时内不重复发生报警，不包括风速值减小到报警门限值以下时，此时报警仪重新判断报警，重新发出报警动作。

接线定义

| 端子 | 符号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 电源 P1 | + | 电源正 |
|  | - | 电源负 |
| P3 | + | +12v输出给传感器供电 |
|  | IN | 传感器信号输入 |
|  | - | GND |
| P2 | NO | Normal Open常开 |
|  | COM | 公共端 |
|  | NC | Normal Close常闭 |

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作