溶解氧传感器

产

品

说

明

书

溶解氧传感器

# ⊙产品概述

用于测量量程范围内水溶液体系中值的变化情况其带有标准RS485 Modbus RTU协议接口功能，可以与上位机进行远程通讯。

# 1、功能特点

◆隔离电源设计，数据稳定性，抗干扰能力强

◆成熟的传感器制造工艺,可靠性高,长期工作稳定性好

◆使用耐久性溶解氧电解液配方,维护周期延长

◆数字接口方式

2、适用范围

广泛应用于水产养殖，水质检测，信息化数据采集，物联网水质检测等场合中的溶氧量测量。

3、工作、存储条件

工作温度：-40～85°C       工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C      储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙技术参数

供    电：9～30V  DC

测量范围：0.00～20.00mg/L

温度测量范围：0.0～60.0℃，0.0～65.0℃

灵 敏 度：量程±0.05%

介质流速：15～30L/h

壳体材质：PC+不锈钢

连接螺纹：NPT3/4, M39*1.5

信号线长度：5m（可定制）

测量精度：±1.0%FS

精    度：2%

校准方式：零氧标定、 满度标定

防护等级：IP68

耐压范围：0～4bar

输出信号：（标记“þ”为您所购买使用的型号）

电流型

¨ 信号范围：4～20mA

RS485型

¨ 通讯协议：Modbus协议

# ⊙尺寸、重量

外观尺寸：如下图

# ⊙接线说明

# ⊙安装方式

# ⊙MODBUS协议(可定制)

◆ 通讯方式：RS485 通讯，传送距离<1000米

◆ 通讯速率：9600,n,8,1

◆ 通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号为1号站，依需要可以进行修改。

ModBus协议的命令包括：

读出传感器的数值（出厂为1号站）

读取命令格式举例：

01 03 00 01 00 04 15 C9

注：开始的第一个字节01是站号，如果你已修改过站号设置，应将第一位的01修改为您设置的站号。最后两位15 C9是CRC16校验，客户需自行计算。

返回数据的命令格式举例：

01 03 08 2C 81 40 91 72 37 41 DB 2F 32

注：2C 81 40 91所在的4,5,6,7位为溶解氧的值，72 37 41 DB所在的8,9,10,11位为温度的值，2F 32是返回的CRC校验。

数据解析方法：

溶解氧（mg/L）=0x 40 91 2C 81=4.53（浮点）

温度（℃）=0x41 DB 72 37=27.4（浮点）

修改自身站号

方法一：知道现在站号，发送如下指令

01 10 00 19 00 01 02 00 03 E4 58  其功能是将站号由1号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法二：知道现在站号，发送如下指令

01 06 00 19 00 03 18 0C  其功能是将站号由1号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作

﹡该浊度传感器在使用过程中，需定期对传感器表面进行清洁，清洁周期根据使用条件，每3—6个月清洁一次。清洁时，关闭电源，取出传感器，然后用柔软的过滤纸轻擦传感器表面及恒流器内表面，然后用清水冲干净即可。清洁时，注意不要刮花传感器表面。