ORP传感器

产

品

说

明

书

ORP传感器

# ⊙产品概述

# ORP 传感器用于测试水体含有氧化性或还原性污染物的情况。传感器采用铂金圈环状砂芯双盐桥电极，基于电位分析法进行测量，IP68防水等级，线缆防海水，可以直接投入水中，无需加保护管，运用这一系列先进的分析技术，确保传感器长期工作稳定可靠和准确性。

## 1、功能特点

◆IP68防水线缆，可直接投入水中。

◆技术成熟，性价比高，是物联网、农业自动化、鱼塘养殖方面的理想选择。

◆防水密封，集成度高、体积小、功耗低、携带方便，可室外使用。

◆精度高，响应快，互换性好，性能可靠。

◆完善的保护电路与多种信号输出接口可选。

## 2、适用范围

可广泛应用于化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中ORP值的连续监测。

## 工作、存储条件

工作温度：-40～85°C     工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C    储存湿度：＜80%（无凝结）

# ⊙技术参数

供电电压：

电 流 型：12～24 V DC

电 压 型： 5～24 V DC

RS485型： 5～24 V DC

信号输出：

电压型：0.4～2V,0～2V（可定制）

电流型： 4～20 mA

RS485型： MODBUS-RTU

ORP（氧化还原电位）

测量范围：-2000~2000mV

测量精度：±20mV

分 辨 率：1mV

防护等级：IP68

# ⊙尺寸、重量

ORP 传感器-探头部分尺寸：

ORP 传感器-变送部分尺寸（单位：mm）：

# ⊙接线定义

| 线色 | 棕线 | 黑线 | 蓝线 | 灰线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟 | 电源正 | 电源负 | 信号 |  |
| RS485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |

# ⊙MODBUS协议(可定制)

◆ 通讯方式：RS485 通讯，传送距离<1000米

◆ 通讯速率：9600,n,8,1

◆ 通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号为2号站，依需要可以进行修改。

ModBus协议的命令包括：

读出ORP的数值（出厂为2号站）

读取命令格式举例：

02 03 00 00 00 01 84 39

注：开始的第一个字节02是站号，如果你已修改过站号设置，应将第一位的02修改为您设置的站号。最后两位84 39是CRC16校验，客户需自行计算。

返回数据的命令格式举例：

02 03 02 02 92 7C 89

注：02 92所在的4,5位为ORP的值，7C 89是返回的CRC校验。

ORP数据解析方法：

ORP=0x0292-2000=658-2000=-1342mV

修改自身站号

方法一：知道现在站号，发送如下指令

02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法二：知道现在站号，发送如下指令

02 06 10 00 00 03 CD 38  其功能是将站号由2号修改为3号。

注：其中斜体大字替换为原站号，正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可，发送需客户自行计算CRC的值。

方法三：忘了原站站号，需要将产品独自连接到电脑上，注意

总线上不能有其它485产品，用0号站对其操作，指令如下：

00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00

注：其中大字为希望修改成的目标站号值，客户自行计算CRC校验值。

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作