| 角度传感器 产 品 说 明 书 # ⊙接线定义 名称; 外部线色. 电源; 棕色. 地; 黑色. 信号; (电压或电流)蓝色. | 角度传感器 # ⊙产品概述 # 本产品采用非接触原理360度传感，机械轴传动采用两只双密封式轴承，转动灵敏度高。连接轴采用不锈钢304制造，品质卓越。该产品完全取代早期塑料电阻产品，寿命长，能长期使用于灰尘等恶劣环境。 ## 1、功能特点 ◆检测精度高，系统采用低功耗环保节能设计，数字处理技术 ◆量程宽，稳定性好 ◆数据信息显示线性度好，信号传输距离长，抗外界干扰能力强 ## 2、适用范围 角度传感器对角度有着极强的角度分辨率，对转动的绝对位置进行稳定的信号输出，可广泛用于角度测量，绝对位置控制，角度位置测量等领域。 ## 工作、存储条件 工作温度：-40～85°C 工作湿度：0～100%RH 储存温度：-40～125°C 储存湿度：＜80%（无凝结） # ⊙使用前的准备和检查 注 意 使用前请先完整阅读本说明书 正确连接设备线路 首先确认 ﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同 ﹡ 检查设备外观是否破损 ﹡ 检查设备附件是否齐全 警 告 不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏 输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏 ⊙故障分析与排除 1、传感器输出信号异常 ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 2、传感器无信号输出 ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 | # ⊙技术参数 测量范围：0--359度 测量精度：10位角度精确度（考虑温度影响） 分 辨 率：12位角度分辨率 信号输出：（标记“þ”为您所购买使用的型号） A类 ¨ 电压型： 供电电压：5V 输出信号：0.4V～2V DC 0.8V～4V DC（可定制） B类 供电电压：12V—24V DC ¨ 电压型： 输出信号：0.4V～2V DC 0.8V～4V DC（可定制） ¨ 电流型： 输出信号： 4～20mA 角度值=（输出电流-4）/16*36 设备功耗：<13mA 防护等级：IP65 稳定时间：≤500ms # ⊙尺寸、重量 外型尺寸：Ø35mm*H42.5mm 整机重量：90（g） # ⊙保养和维护 本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。 ﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命 ﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏 ﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构 ﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作 ﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部 ﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作 |
| --- | --- | --- |