一、              简介

SNA7150系列电参数测量仪是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能电量测量仪，测量信号为45-500HZ交流信号。所测信号数值为真有效值；对于波形失真的信号同样适用；具有电压、电流倍率设置功能；可以同时测量多个参数。

二、技术参数

1.测量精度:

.仪器测量精度参数表

| 测量参数 | 测量范围 | 基本误差 | 分辨率 | 过载能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 10～300V/600V | ±(0.4%读数+0.1%量程） | 0.1V | 350V/650V |
| 电流 | 0.010-20.00A/40.00A | ±(0.4%读数+0.1%量程） | ＜2A 0.001A | 25A |
|  | /扩展型+CT |  | ≥2A 0.01A | 25A |
| 功率 | 视电压.电流量程而定 | 功率因数=1.0： | ＜200W 0.1W | 6500W |
|  |  | ±(0.4%读数+0.1%量程） | ≥200W 1W |  |
|  |  | 功率因数=0.5: |  |  |
|  |  | ±(0.:8%读数+0.2%量程） |  |  |
| 功率因数 | 0.20～1.00 | ±0.02 | 0.001 |  |
| 频率 | 45～500HZ | ±0.02HZ | 0.1HZ |  |

2.其他技术参数：

输入：电压电流均为浮置输入；

测量信号最大峰值：电压电流均为最大量程的1.6倍；

采样时间：0.3秒；         测量速率：约8000次/秒；

整机功耗：＜1.5W；        仪表尺寸：300*100*310mm

工作环境：大气压力：89--106kPa;温度：0～40℃；湿度：≤95%RH

仪表工电源：220V.

3.仪表显示说明：

显示部分有四个窗口，分别显示频率、电压、电流、功率、功率因数。其中功率、功率因数都在第四个窗口显示，通过按键切换，W/PF指示灯亮带表当前显示为功率还是功率因数。

4.按键功能及参数设置

1.       “设置”按键（按住设置按键保持3秒钟后有效）

2.       “＞”右移位按键

3.       “∧”增加按键, 使闪烁位的数据循环增加1.满足设置数据要求。

4.       K4--“．”小数点按键

在设置状态，循环改变当前设置数据的小数点的位置。在非设置状态，可切换第四窗口显示功率还是功率因数，W指示灯亮带表当前显示为功率；PF指示灯亮是功率因数。

三、仪器使用注意事项

1.仪器应在推荐的工作条件下使用；

2.不要超过仪器的测量极限使用；

3.请您最好妥善保存好包装箱，以便运输时使用，防止包装箱不配套时导致不应有的仪器损伤。