苏南盐雾试验箱技术参数

产品概述：

盐水喷雾试验机适应于各种材质之表面处理，包括涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

A．箱体材料：

（一）   试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型；厚度为5mm，耐温80℃，结构牢固。

（二）   试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板，厚度为5mm，边缘内外双层加厚，防止因长时间高温产生扭曲变形，厚度10mm。

（三）   隐藏一体式试药桶，容易清洗，操作方便。

（四）   压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压高温试剂，加温、加湿、保温效果最佳。

（五）   试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

B．技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

（一）   盐水喷雾试验：NSS

试验箱：35℃±1℃、压力空气桶：47℃±1℃。

（二）   耐腐蚀试验：CASS

试验箱：50℃±1℃、压力空气桶：63℃±1℃。

C．空气供气系统：

空气压力1Kg/Cm2分两段调整，一段为大略调整2 Kg/Cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能；二段精密调整为1Kg/Cm2，压力表显示精密准确。

D．喷雾方式：

（一）伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续运行；

（二）喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

（三）喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均值）；计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

E．加热系统：

采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，减少待机时间；当到达指定温度时，自动切换恒温状态，控温精确，耗电量少；纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

F．控制系统：

（一）控制仪表均在同一机板，人性化直立操作，且一目了然。

（二）采用原装正厂控制仪表，性能稳定，可靠；计时器可方便观察时间，最大可设为9999H（H、M、S可调），并具备停电记忆功能。

（三）纯银解点继电器，寿命达5000000次。

（四）附双重超温保护，缺水警示、亮灯并自动加水，确保使用安全。

（五）全自动模式和手动模式可任意选择，大大提高试验的准确性。

（六）双通道PID温度控制，误差±0.5，方便校检和计量。

（七）试验完成后，具备自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

（八）加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

| 型号 | SNY-60 | SNY -90 |  | SNY -120 |  | SNY -160 |  |  | SNY -200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验箱尺寸（L×W×H cm） | 60×45×40 | 90×60×50 |  | 120×100×50 |  | 160×100×50 |  |  | 200×120×60 |
| 设备材质 | 进口PVC板材&P.P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室温度 | 盐水试验法（NSS ACSS）35℃±1℃、耐腐蚀试验法（CASS）50℃±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和空气桶温度 | 盐水试验法（NSS ACSS）47℃±1℃、耐腐蚀试验法（CASS）63℃±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷雾量 | 1~2ml/80cm2/h（至少收集16小时，求其平均值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室相对湿度 | 85%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸碱值PH | 盐水试验法（（NSS ACSS 6.5~7.2）、耐腐蚀试验法（CASS）3.0~3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室容积L | 108 |  | 207 |  | 600 |  | 800 | 1440 |  |
| 试验药水容积L | 15 |  | 25 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |
| 电源 | AC220V 1Φ10A |  |  |  | AC220V 1Φ15A |  |  |  |  |

注：另可依照客户要求之尺寸制作试验箱，满足客户的要求。

附件：一年保修（终身维护）及中文操作说明书各一份。

服务和承诺：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）含到厂安装调试及人员操作培训! 壹年内免费维修，整机终身服务。

佛山苏南环试60#盐雾试验机生产配置工单

| 适用范围：盐水喷雾试验机，乃针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性，从而确立产品的质量。 |  |
| --- | --- |
| 一、型号及名称 | SNY-60# 盐水喷雾试验机 |
| 二、规格说明 | 内箱尺寸： 600 *450 * 400 mm ( W * D * H) |
|  | 外箱尺寸：720 *570 * 530mm ( W * D * H )（并可依客户要求订做） |
|  | 电 源：单相220V 2KW 50HZ |
| 三、技术依据 | 依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定 |
|  | A 盐水喷雾试验：NSS，ACSS |
|  | 1 试验室：……………35℃ ± 1℃ 波动度：≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
|  | 2 饱和空气桶：………47℃ ± 1℃ |
|  | B 耐腐蚀试验：CASS |
|  | 1 试验室：……………50℃±1℃ 波动度：≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
|  | 2 饱和空气桶：………63℃ ± 1℃ |
| 四、机体结构使用材料 | 1试验机箱体采用浅灰色PVC耐衝擊板，厚度5mm，耐用温度在85℃。（台湾南亚牌）。边部环绕立体加强厚度10mm，结构牢固。 |
|  | 2试验室盖密封采用进口亚克力透明耐衝擊板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。手动开盖，可任意开启盖子角度，节约安装空间，边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。厚度10mm。 |
|  | 3隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。 |
|  | 4 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热），并附自动水位控制器，免除人工加水不便。 |
|  | 5试样蓝架采用10mm耐温ABS板制成, 承重能力强，试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求订做） |
| 喷雾系统 | A喷雾原理：采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准 |
|  | B喷嘴：精密玻璃喷嘴(PYREX)4000小时保证无结晶阻塞之虑, 采用台湾台浮钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度 |
|  | C锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可便于工作雾气落雾平均 |
|  | D喷雾量:1～2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间 E喷雾方式：可程式喷雾（包括连续式喷雾与间断式喷雾） |
| 3空气供应系统 | 1一段为大略调整2Kg/cm2，进口空气过滤器附有排水功能 |
|  | 2 二段为精密调整1Kg/cm2，1/4压力表, 显示精密准确 |
| 4加热系统 | 采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命 |
| 5控制系统 | a试验室、饱和桶温度控制采用CD101FK02-V*AN液晶型双数字符万能输入型温度控制器,具有微电脑自动演算功能, 控制误差±0.1℃。 |
|  | b试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0～110℃。 |
|  | c时间控制器CHIKACI DH48S（带停电记忆功能） 1支 |
|  | d积时器0-99,999.99hr(Hour Meter 1支) |
|  | e继电器（日本OMRON 1组） |
|  | F加温温度控制器采用施耐德（Scrinider）固态继电器，SSR输出。 |
|  | g 香港宝光高稳定性白金测温探头，盐雾试验时温度误为±0.3℃。 |
|  | h SNS神驰电磁阀4只。 |
|  | i 戴尔（aier）翘板带灯式开关，可连续工作25000次。 |
| 五、安全保护装置 | 1低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示 |
|  | 2超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示 |
|  | 3试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示并报警提示 |
|  | 4 漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障 |
| 六、加水系统 | 采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器 |
| 七、除雾方式 | 利用空气挤压将雾气排出。 |
| 八、标准配置 | a.置物架……………………1套 |
|  | b.50ml计量筒………………1 支 |
|  | c.温度指示针………………2 支 |
|  | d.收集器……………………1 支 |
|  | e.玻璃喷嘴…………………1 支 |
|  | f.湿度杯……………………1 支 |
|  | g.盐水過濾器………………1支 |
|  | h.喷雾塔……………………1 套 |
|  | j.除雾系统…………………1 组 |
|  | k.自动加水系统……………1 组 |
| 九、随机附件 | 试药氯化钠（Nacl） 500克 2瓶 操作说明书、保修卡、装箱清单 1份 5L塑料量杯 1支 盐水比重计 1支 |
| 十、机台安装要求 | a.机台使用环境条件： *温度：5℃～35℃ *相对湿度：小于85% *无阳光直接照射或其他热源直接辐射 *周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 b.机器进入门口或通道电梯等,请确认是否能进入 c.机台供电条件： *电压：220±22 V *频率：50±1 Hz d. 保证用户现场能直接投入使用,而无需额外的配置 |
| 十一、服务承诺 | 提供12个月免费维修，终生维护（人为原因除外） |

SNY-60型盐雾试验备注：以上所报价格不含空压机，含运费，广东省内地区免费安装、调试及培训，壹年保修期，（除天灾或人为因素造成损坏外，本公司免费维修）

公司网址:

变频电源: http://www.fssnpower.cn/

变频电源: http://www.fssnpower.com/

稳压电源: http://www.hengpu.net.cn/

交流变频电源: http://www.sdsnpower.com/

岸电电源: http://www.60hz-power.com/

变频电源生产厂家:http://www.fssnpower.com.cn

耐压测试仪： http://www.sunanpower.com

变频电源制造厂家: http://yawp005643.cn.alibaba.com

上海变频电源: http://yawp005643.b2b.hc360.com

苏南变频电源: http://niedecheng.jdzj.com/

变频电源: http://sunanhuanshi.wanye68.com/

变频电源企业博客：http://acpower.co.bokee.net/

工厂电话：0757-22201850/22381856,张海燕15815612498欢迎广大客户来电订购,

全国免费查询热线：400--0898--068