| HDP系列压力传感器/变送器安装和使用说明 安装前请仔细阅读产品说明书，以核对产品相对应技术指标 1．按变送器接线示意图正确接线（接线示意图如下）。 2．接线和安装过程中，切勿剪断电缆或损坏变送器的防水防潮保护装置，以免变送器失去防水防潮功能。 3．产品应安装于通风、干燥、无强腐蚀环境中，露天安装时应加防护装置，尽可能避免阳光直接照射和雨淋，否则会影响变送器的性能和使用寿命。 4．安装时用扳手套接于产品扳手六方位置将压力接口螺纹直接安装于被测系统的螺纹安装口上（注意螺纹接口的适配性），禁止使用任何工具套接产品外壳和电缆引出端部件安装产品。被测压力较大时，应加装尼龙或紫铜垫片及其它起挤压密封作用的材料。 5．变送器属精密计量仪器，切勿强力冲击、摔打，以免损坏变送器。 6．严禁被测系统的介质温度、压力量程、激励电压超过变送器的额定使用范围。 7．注意保护变送器的信号引出电缆，在工业现场使用或跨度过大时，建议使用金属管保护或架空。在安装和使用时禁止松动电缆引出端的密封螺帽。 8．需清洁变送器引压孔时，应将三氯乙烯或其它清洗液注入引压孔内，并轻轻晃动，再将液体倒出，如此反复多次。注意在整个清洗过程中不能使用任何器具伸入引压孔内，否则会损坏压力敏感元件。 9．带零点、量程可调功能的变送器，调节方法为：打开调整参数保护装置，面向零点（有ZERO字样）、量程（有SPAN字样）调节电位器，用小螺丝刀置于调节旋钮上，顺时针方向调大输出数值，反之调小。 |  | 售后服务 1．产品出现故障时切勿自行修理，请与本公司联系，本公司会及时予以反馈。 公司承诺12小时内给予明 确的答复，24小时内给出满意的解决方案。 2．产品质保期限为1年。从发货之日起13个月内，如产品出现质量问题， 本 公司负责免费维修或更换。 是否属产品质量问题以本公司质量检验部门的判别为准。 3．产品终生维修。 4．以下情况不属免费维修和更换之列： ①未按产品使用说明书正确安装、使用等人为造成的损坏。 ②用户自行打开产品。 ③产品外观严重破损。 常见问题 1．电流型产品无信号。请检查产品连接线是否接反或未接牢靠。 2．电流型产品零点信号异常低（3.3mA或以下）。请检查供电电压是否过低 或采样电阻（负载电阻）是否过大。 3．电流型产品零点信号异常大（4.8mA或以上）。请检查供电电压是否低于 2V 或 采样电阻（负载电阻）特别大。 4．电压型产品无信号。请检查产品连接线是否接反或未接牢靠。 5．电压型产品零位信号接近满量程信号。请检查产品输出线与电源负极线是 否接反。 ①未按产品使用说明书正确安装、使用等人为造成的损坏。 ②用户自行打开产品修理或改装。 ③产品无本公司的商标或商标模糊不清，产品外观严重破损。 |
| --- | --- | --- |

| 类型 | HDP200/300/400系列传感器 （输出mV/V） | HDP500系列电压型变送器） （输出0～5/1～5/0～10V） |  | HDP系列压力传感器/变送器 使用说明 佛山市贺迪传感仪器有限公司 地址：广东省佛山市顺德区大良沿江北路18号 电话：0757-22300095 22300096 传真:22235952 网址：www.hd-sensor.com |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线图 | 四线制 | 三线制 |  |  |
| HDP500系列电流型变送器（输出4～20mA） |  |  |  |  |
| 二线制 |  | 电源V-9V 采样电阻≤ 20mA KΩ |  |  |
| 信 号 | 四芯航空接插件 | 赫斯曼接头 |  |  |
| 传感器 | 1—电源+ 2—信号+ 3—电源- 4—信号- |  |  |  |
| 电流型 | 1—电源+（信号+） 3—电源-（信号-） | 1—电源+（信号+） 2—电源-（信号-） |  |  |
| 电压型 | 1—电源+ 2—信号+ 3—电源- | 1—电源+ 2—电源- 3—信号+ |  |  |
| 图 形 示 例 |  |  |  |  |