全

电

子

汽

车

衡

一、电子汽车衡概述：

SCS型电子汽车衡主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、不锈钢防水接线盒、称重显示仪表

四大主件组成，由此即可完成最基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示

器、电脑管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

承重和传力机构（秤体）——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台。常见有全钢结构及钢混结构二种型式。

高精度称重传感器——它的优劣直接关系到整台衡器的品质，是汽车衡的核心部件，起着将重量转换成相

应的可测电信号的作用。

信号集成接线盒——无论是4只传感器还是6只、8只以及更多传感，其信号都需经过接线盒集中，然后通

过信号电缆传输到称重显示仪表。接线盒还起到调节各角位偏差的作用。

称重显示仪表——用于测量传感器传输的电信号，通过专用软件处理显示重量读数，并可将资料进一步传

递至打印机、大屏幕显示器、计算机管理系统。

二、电子汽车衡详细说明

1.秤体

1)型号名称:    SCS型全电子汽车衡

2)台面尺寸：   6m 7m 8m 9m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 21m 24m

3)秤体结构：   全钢结构

4)面    板:    10mm平板

5)额定称重:    10T—120T

6)显示分度值: 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg

7)安全过载:    125%FS

8)精度等级:    国家标准(III)级

2.功能:

1)将被称物体的重量直接用数字显示出来

2)以零位、稳定光标显示称重状态

3)可储存255个车号和皮重、100货号、2000组称重记录

4)日、月报表、分类统计各种总报表打印等

5)一个并行口，可接多种通用打印机

6)具有自动蓄电功能，停电后表内电量可正常使用3至4天

7)时间、日期不受断电影响，自动闰年、闰月

3.称重显示仪表

1）型号：           XK3190-A9+称重显示器

2）基本功能：

★输入信号分辨率：  0.05uv

★内部分辨率：      100万

★采样速率：        >100次/秒

★非线性：          <0.01%FS

★增益漂移：        2ppm/℃(TYP)

★供桥电源：        DC5V，350Ma

★使用温度：        0℃-50℃

★储运温度：        -65℃---+150℃

★相对湿度：        <90%

★外形尺寸：        300*196*186

★可连接8个350Ω传感器

★实时时钟，不受交流电、断电影响

★动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

★置零、去皮、清除、打印等功能

★键盘设定与校正

3）附加功能

★6位0.8英寸荧光数字显示

★6个状态指示：去皮、毛重、净重、日期、时间、稳定

★24个轻触式薄膜键盘（中、英文）

★打印报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

4）特别功能

★汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式

★轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位的汽车重量

★分度值自动转换：显示精度更高

★30点非线性修正：多种错误信息提示及警告

5）接口功能

★并列打印机接口：几乎可与市场所售各种针式打印机相匹配

★串行口1

接口方式：    RS232

输出方式：    连续输出或命令方式输出

★串行口2

接口方式：    RS485

输出方式：    连续输出

6）环境性能

★工作温度范围：    0℃---+50℃

★储运温度范围：    -65℃---+150℃

★相对湿度范围：    <90%

★电源要求：

电压：              AC180---240V

电压波动范围：      -15%---+10%

频率：              49HZ---51HZ

消耗：              最大20W

4．称重传感器

1）型号：        QS高精度电子传感器

2）技术参数

★额定容量：     30吨/只

★最大安全过载： 120%FS

★灵敏度：       2.0±0.1%mv/v

★非线性：        ±0.02%FS

★滞后：          ±0.02%FS℃

★重复性：        0.02FS

★蠕变：          ±0.02%FS/3min

★零点输出：      ±1%FS

★零点温度系数：  ±0.02%FS/10℃

★输入电阻：      775Ω±2Ω

★输出电阻：      700Ω±2Ω

★绝缘电阻：      >5000M

★供电电压：      10（DC/AC）  MAX：15（DC/AC）V

★温度补偿范围：  -10℃---+50℃

★允许温度范围：  -20℃---+60℃

★连接电缆：      12.5m(如有特殊要求可另定)

★连接方式：      输入： 红（电源+）   黑（电源—）

输出： 绿（信号+）   白（信号—）