电热恒温干燥箱

使用说明书
一、概述

202型电热干燥箱最高工作温度均为300℃。它适用于烘培、干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温升30℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。202型电热干燥箱工作室内借冷热空气之比重动向促成对流，使室内温度均匀。本干燥结构精密，控制 灵敏准确，操作简便，工矿及大专院校科研单位等均可采用。
二、技术参数
1、 温度范围：室温+10℃～300℃
2、 波动度：≤±1℃
3、 均匀度：≤±1.5℃
4、 工作尺寸：450*550*550

5、 型    号：202-2

6、不锈钢内胆
三、 结 构：
干燥箱由薄钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门间有一玻璃门，以供观察工作室内之情况。
开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电气操纵设备均装于箱侧控制层内。控制层有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。

三、使用说明及注意事项

1.本箱装置时必须用导线连接通地。接地导线必须用螺丝用打入地下的铁棒或铁管夹紧。以使接触良好。

2.电源端应装有闸刀或类似开关，核对电压是否相符，并按总功率换算出电流大小，接上相应规格的电源线和保险丝。

3.当所需恒温点固定，即可将加工物放在箱内活动搁板上。然后开启左侧电源开关，绿色指示灯亮。此后箱内温度逐步上升，直至到达所需之恒温点时，红色指示灯熄亮。这们在一个较长的时间后，红、绿灯交替明灭。此时箱内温度已经达到所需之恒温点了、

4.如所需恒温点在150℃以下，可将箱子左侧高、低温开关拨向“低温”，在150℃以上可拨向“高温”，正确使用高、低温开关，能使箱内各点温度均匀。

5、上温控仪显温度设定，下温控仪为报警设定。一般情况下，温控仪设定比上温控仪设定温度高5℃.

注意事项

1.本箱非防爆型，故易燃性物品禁止放入箱内干燥，以免引起爆炸。

2.使用本箱时，供电电压一定要与本箱额定工作电压相符，否则要造成箱内电子仪器的损坏。

3.切勿任意拆卸机件，以免损坏箱内电气线路。

4.本箱使用环境温度不高于45℃。

5.本箱如发生故障，应由熟悉电子仪器的电工修理。

四、保护与维修

1.使用前注意检查电源电压是否同本箱额定工作电压相符，以免造成不必要损坏。

2.需要搬动箱子时，尽量做到小心轻放，避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。

3.注意保护本箱外表漆面。否则，不但影响箱体外形的美观，更重要的是将会缩短箱体的寿命。

为了让使用单位能够检修本箱一般性的故障，下面介绍一些产生故障时的现象排除方法。

- 本箱接上电源，绿色指示灯亮，经过一段时间之后，无升温现象，此进需要检查箱内底部电热丝接头是否松动或烧断，必要时更换电热丝。

- 如接通电源后，绿色指示灯不亮，无接触器连接声，要检查使用电压是否同该机型号一致，或因经过运输电线接处脱落。

- 101型接有鼓风电机，如将开关至鼓风处未鼓风，先检查电机接装螺丝，联接弹簧是否脱落。如一切正常，尚未鼓风，可以切断电源后用手转一下电机看是否风叶被卡，反之一切正常，则请电工检查一下线路。

- 如有必要可以返回厂家进行检修.

常州中捷实验仪器制造有限公司

电话：0519-82366609 传真：0519-82360990